山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置

序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	正置荧光显微镜
	2台

	1
	光学系统
	无限远色差反差（IC2S）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。国际标准的45mm物镜齐焦距离。系统具有极好的明场、相差和荧光等多种观察方式全金属结构。
	

	2
	明场照明装置
	具备主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。内置透射光科勒照明器，高亮度编码型 LED 长寿命光源，大于60000 小时使用寿命，机身直接供电。
	

	3
	载物台
	高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，带控制手柄。
	

	4
	超宽视野三目镜筒
	视场数≥23mm，倾角 30 度。目镜筒 360度自由旋转，实现 40mm 观察高度调节
	

	5
	物镜转换器
	编码型物镜转换器：6 位物镜转盘，数码拍照时配合软件可自动计算标尺信息，增强光路稳定；国际标准的 M27 物镜接口，具有齐焦功能。
	

	6
	物镜
	增强反差型荧光物镜 5×， 数值孔径：NA值≥0.15；
增强反差型荧光物镜 10×，数值孔径：NA值≥0.30;

增强反差型荧光物镜 20×，数值孔径：NA值≥0.50;

增强反差型荧光物镜 40×，数值孔径：NA值≥0.75；
增强反差型荧光物镜 100×，数值孔径：NA值≥1.30
	

	7
	目镜
	10 倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，两个目镜均具有屈光度校正功能
	

	8
	聚光镜
	非摆动式多功能聚光镜：NA值≥0.9/1.25。在 5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。
	

	9
	样品空间
	视标本厚度的不同以及配置不同，样品空间从0~110mm 连续可调。
	

	10
	荧光系统
	长寿命120W金属卤化物荧光光源，使用寿命可达2000小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调。
	

	11
	荧光滤色镜套
	红、蓝、绿单通滤色块
三组荧光波段：
蓝激发：EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50
绿激发：EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640
紫外激发：EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50
	

	12
	荧光激发块转盘
	≥6 孔，复消色差荧光光路。
	

	13
	成像系统
	显微数码专用彩色冷CCD，芯片尺寸≥1英寸，物理像素：≥600万（提供证明材料），动态范围≥2500：1，曝光时间：250μs至60s，带有Binning模式1x1到5x5
	

	14
	图像处理软件
	1.用户操作界面可以根据周围光线环境自由选择亮/暗模式，操作起来更加舒适
2.在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸。
3．所有操作单元模块可以最小化或全幅显示。
4.可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等等
5.可以输出图像格式：OME-TIF,ZVI, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP, AVI等。
6.可以输入的图像格式：LSM, ZVI, BMP, TIF, JPG, GIF, PNG等。
7.多通道叠加：在多通道下可获得多种荧光和透射光图片的叠加图像并分析。
8.具有景深扩展功能，将不同层面图像上清晰的部分合成在同一张图片上，得到一张全清晰的图像。
9.可以实现拼图功能，实现大视野拍照拼接。
	1


