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采购项目名称：光纤熔接机采购，共分为1个包。本项目预算金额为人民币58.00万元（含外贸代理和汇率浮动费用），允许原装进口产品参与投标。本项目核心产品为：光纤熔接机。
二、技术要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	招标人要求

	配置
序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	光纤熔接机
	1、熔接光纤类型：单模光纤, 非零色散位移光纤，多模光纤，掺铒光纤，色散补偿光纤，大芯径光纤以及其他特殊光纤；
2、熔接保偏光纤类型：熊猫型以及其他类型保偏光纤； 
▲3、光纤包层直径范围：60～1200μm；
▲4、光纤涂覆层直径范围：100～2000μm；
5、典型熔接损耗：单模光纤≤0.03dB, 非零色散位移光纤/大芯径光纤≤0.05dB,多模光纤≤0.02dB，保偏光纤≤0.06dB；
6、典型偏振串扰：熊猫型保偏光纤≤-40dB/0.6deg，其他类型保偏光纤≤-35dB/1.6deg；
7、端面观察：具有端面观察镜；
8、回波损耗：＞60dB；
▲9、Z轴行程≥±18mm，可进行烧球、拉锥；
10、三种对轴方式：双模式的侧面保偏光纤对轴；PAS对轴或IPA对轴；端面保偏光纤对轴；
11、放电校准：特种光纤熔融放电校准；常规放电校准；动态实时放电校准(电弧亮度观察法)；
12、放电寿命：≥2500次电弧放电（单模光纤，电极间隙为1毫米情况下）；
13、拉力测试：2.0～2.4 N；
14、液晶显示屏LCD的图像放大率：35～300倍，可调；
15、熔接程序数量：≥300个熔接模式，≥100个加热模式；
16、熔接数据存储：≥2000个熔接数据，≥100个熔接图片；
17、系统语言：支持中文；
18、系统显示屏：双彩色屏幕；
19、重量：≤10kg；
20、工作电源：AC100V～240V（50Hz/60Hz）适配器；
21、配套适用涂覆层250μm光纤夹具2对，400μm光纤夹具2对；
22、配套适用包层125μm切割刀1把；
23、备用电极1对；
24、光纤剥线钳2把。
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三、商务要求
山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

	项目
序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）
CIP山东大学价（进口设备）

	2
	交货时间
	合同签订后7个月内（国产设备）
收到信用证7个月内（进口设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）
100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。（进口设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，投标人承诺中标后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人承诺中标后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	保修与维修
	A．质保期：国产设备3年，进口设备1年。
B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．投标人承诺中标后定期回访用户。
E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。 
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