山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	
	大样品台分光光度计
	详细技术参数要求如下：
	1

	1
	光源
	1.1具备氘灯、钨灯、汞灯三种光源，能够覆盖紫外、可见、近红外区域，可自动切换，波长范围250~2500nm。
	1

	
	
	1.2波长准确度：紫外可见±0.08nm，近红外±0.5nm。
	

	
	
	1.3波长重复性：紫外可见≤0.005nm，近红外≤0.02nm。
	

	
	
	1.4带宽：紫外可见：0.01～5nm；近红外：0.04～20nm；
	

	
	
	1.5杂散光：

≤0.0001%T （220nm）；

≤0.00008%T （370nm）；

≤0.0002%T （1420nm）；

≤0.001%T （1690nm）；

≤0.0005%T （2365nm）；
	

	2
	检测器
	2.1无光照时的背景电信号，可以检测微弱光信号。
	1

	3
	全自动偏振器
	3.1波长范围250~2500nm，可将自然光转化为方向、光强可控的线偏振光（或圆/椭圆偏振光）。
	1

	
	
	3.2无需人工干预，实时校准偏振方向/光强偏差。
	

	4
	全自动测试系统
	4.1全自动偏振、可变角透射、反射、散射、漫反射、吸收测试功能集成在一个系统里面，无需切换不同附件。
	1

	
	
	4.2全自动测试：设置测试角度后，仪器自动完成特定角度下的透过率、反射率等光学测试，无需人为干预再次设置软件参数。
	

	
	
	4.3可宽范围、变角度测试，可自动调整测试角度（至少可以调整6-80°）。
	

	
	
	4.4吸收测试：不移动样品情况下，测试样品同一个位置点的透过率和反射率，进而获得样品的低吸收率，测试所得样品吸收率＞0。
	

	
	
	4.5基线稳定性：≤0.001A/h；
	

	
	
	4.6基线平直度：±0.001A；
	

	
	
	4.7测试光度范围：≥10Abs（非显示范围）
	

	
	
	4.8光度准确性：±0.00025Abs；
	

	
	
	4.9光度重复性：≤0.00014Abs（0.5~1Abs）；
	

	5
	样品支架
	5.1具有可以固定厚度5~15mm块状样品支架，实现内透过率测试，无需双面胶、橡皮泥等对样品产生污染物质进行固定。
	1

	
	
	5.2测试尺寸：可以兼容6英寸、8英寸和12英寸晶圆，对晶圆进行透过率、反射率、吸收率测试； 
	

	
	
	5.3可实现6英寸和8英寸晶圆自动进样、自动mapping测试；
	

	
	
	5.4可以测试12英寸样品透过率和反射率
	

	6
	积分球附件
	6.1配有内径≥150 mm积分球，波长范围200~2500nm。
	1

	
	
	6.2配可放置于积分球内部透射、反射样品测试支架，可进行一步法获取吸收率测试。
	

	7
	系统测试软件
	7.1测试功能：可进行透过、反射、散射、吸收、雾度测试，表征样品的光学参数。
	1

	
	
	7.2校准功能：软件可进行波长扫描、仪器校准、性能认证等功能。
	

	
	
	7.3检验功能：具有性能测试功能，对仪器的核心性能指标进行全面评估。
	

	
	
	7.4数据分析功能：测试软件能够进行数据处理，直接生成吸收系数、光损耗等计算数据。
	

	8
	配置
	8.1紫外可见近红外分光光度计主机
	

	
	
	8.2全自动透过率反射率吸收率一体测试附件
	

	
	
	8.3全自动偏振器
	

	
	
	8.4固体样品支架或者薄膜样品支架1套，配置有测试1mm直径、5mm直径，1cm*1cm，1.5cm*1cm等一整套固体测试支架
	

	
	
	8.5液体池支架
	

	
	
	8.6  ≥150mm积分球
	

	
	
	8.7 积分球用小光阑附件
	

	
	
	8.8积分球用中心吸收附件，可直接获得样品吸收率。
	

	
	
	8.9 自动样品盘（用于6/8英寸样品做mapping扫描）
	

	
	
	8.10分光光度计用校准滤光片1套
	

	
	
	8.11   12英寸样品测试用遮光罩
	


山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	CIP山东大学价（进口设备）

	2
	交货时间
	收到信用证6个月内（进口设备）

	3
	付款方式
	100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。（进口设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。

B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。

	6
	质保
	A．质保期：进口设备 1 年
B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。

C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。

D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。

E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

F．仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)；

G. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后5年内提供一次中标（成交）设备全流程搬迁服务，包含设备拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能参数检测等，并保证搬迁后设备性能符合要求。（该项费用包含在报价中）。
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