（一）山东大学采购项目技术条款响应一览表

| 序号 | 需要投标人响应的条款 |  |  | 响应程度由投标人填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 实现附件物资清单中的物资从山东大学中心校区微电子学院科研实验室楼（知新楼、光电所、文史楼）到软件园校区微电子学院楼指定房间的搬迁。大型精密仪器设备的搬迁服务包括但不限于搬迁物资的拆卸、吊装、包装、登记、运输、搬运、安装（部分需要调试）。大宗物资的搬迁服务主要包括包装、吊装、运输（需考虑防震等方式）、登记等。具体以实际搬迁数量为准。 |  |  |
| 2 | 服务技术及商务要求： | （1）需要原厂工程师到场的仪器设备拆装运输要求：原厂工程师，搬迁公司工程师，仪器管理人员共同到场测定相关参数后搬迁，保证设备搬迁前后外观、测定性能参数一致，如出现仪器外观破损或测试标准及测试性能下降的情况，应由中标单位完全承担维修或维护设备（恢复至搬迁前外观状态、测试性能）的所有费用。 （2）不需要原厂工程师到场的仪器设备拆装运输要求： A. 需要测定相关参数的仪器：搬迁工程师，仪器管理人员共同到场测定参数（包括仪器管理人员指定参数）后搬迁，保证设备搬迁前后外观、测定性能参数一致，如出现仪器外观破损或测试标准及测试性能下降的情况，应由中标单位完全承担维修或维护设备（恢复至搬迁前外观状态、测试性能）的所有费用。 B. 不需要测定相关参数的仪器：平稳搬迁，保证设备搬迁前后外观、通电测试一致；设备搬迁后，如果出现通电异常或外观异常，应由中标单位完全承担维修或维护设备的所有费用。 （3）一般设备物资拆装运输要求：保证设备搬迁前后外观一致，搬后如果外观出现异常，应由中标单位完全承担维修或维护设备及物资的所有费用。 |  |  |
| 3 |  | 拆装运输要求：搬迁前对所有清单内的物品，按要求进行拆卸、包装、保护，分类做好标示搬迁至指定地点，对有拆装要求的进行拆包、安装、调试、摆放到位并保证正常运转；投标方根据搬迁需求，提供运输、包装等所需工具；搬迁过程中要针对不同的设备、物资采用相应安全措施（如防震、防倾斜等）；保障搬迁过程中的安全操作，对搬迁过程中的一切安全事故负责，用户方不承担任何责任；保障搬迁过程中按照要求对物资进行完好无损的搬迁，对设备、物资的损坏、丢失负全责，并对设备、物资的损坏和丢失进行赔偿。 |  |  |
| 4 |  | ★丢失、损坏物资的赔偿：中标公司应保障物资完好无损地搬迁。 如出现物资损坏的，应由中标公司负责将物资维修至出厂性能指标水平或搬迁前所标定的仪器性能指标水平（搬迁前进行了性能指标标定的）；如无法将物资或设备维修至出厂性能指标水平或搬迁前所标定的仪器性能指标水平，则由中标公司赔偿同一生产商、同一型号、性能指标水平达到出厂性能指标水平或搬迁前所标定的仪器性能指标水平的同等数量的替代物资；如无法提供同一生产商、同一型号的替代物资，则由中标公司赔偿性能指标水平不低于原物资出厂性能指标水平或搬迁前所标定的仪器性能指标水平的同等数量的替代物资；如无法赔偿替代物资，则按照丢失、损坏物资的原价值以货币形式全额赔偿用户。 如搬迁过程中出现物资或设备丢失的情况，则由中标公司赔偿同一生产商、同一型号、性能指标水平达到出厂性能指标水平或搬迁前所标定的仪器性能指标水平的同等数量的替代物资；如无法提供同一生产商、同一型号的替代物资，则由中标公司赔偿性能指标水平不低于原物资出厂性能指标水平或搬迁前所标定的仪器性能指标水平的同等数量的替代物资；如无法赔偿替代物资，则按照丢失、损坏物资的原价值以货币形式全额赔偿用户。 |  |  |
| 5 | 技术参数要求： | 总体要求 | 仪器设备等物资搬迁的工作原则： （1）合同签订后按照采购人要求随时准备进行搬迁服务工作。 （2）负责仪器设备等物资整体搬迁的方案制定、组织实施和搬迁后半年的维保服务。 （3）保证搬迁过程中所有仪器设备等物资不得遗失、损毁； （4）对于多组件仪器设备须保证各个组件的完整性，不得发生组件的遗失、损毁； （5）所有搬迁仪器设备的性能状态不得发生改变。 （6）所搬运的标准物质等易碎物资不能发生破损。 |  |
| 6 |  | 搬迁项目服务供应商要求 | 1.制定搬迁方案和计划 （1）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、项目的实施方案、实施计划、应急处置方案等； （2）搬迁项目服务供应商应按照山东大学仪器设备等物资搬迁要求制定出详尽、可行性的搬迁方案，且须获得认可方可实施。 |  |
| 7 |  |  | 2.搬迁项目操作人员要求： （1）所有搬迁项目操作人员须保证身体健康并统一着装； （2）负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作许可或资质证书。 （3）负责仪器设备包装、运输、搬运工作的所有作业人员应具备相关行业资格； （4）搬迁项目过程中所用到的特种机械及工具的操作人员应具备特种行业作业资格； |  |
| 8 |  |  | 3.搬迁项目过程中的器械及工具要求： （1）所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁； （2）所有运输车辆为箱式封闭货车，且符合当地运输车辆管理条例的要求，保险有效，同时符合环保的相关要求； （3）所有运输车辆的司机须统一着装； （4）所有运输车辆须具备统一的明确标识； （5）所有用于运输的厢式货车箱体内部须保证干净且有固定装置防振、防水、防倾斜等； （6）所有现场作业的叉车须保证干净且具备检验合格证书； |  |
| 9 |  |  | 4.搬迁项目服务供应商的物料和包装要求： （1）搬迁项目服务供应商须自行准备搬运所需的包装材料和防护用品； （2）搬迁项目服务供应商须自行准备满足包装和搬运需要的操作工具； （3）搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材； （4）搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作； （5）废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁； （6）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配； （7）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、搬迁项目作业期间包装箱体外应有清晰明确的标识，标识包括仪器设备照片、唛头单、仪器设备的编号等； |  |
| 10 |  |  | 5.搬迁项目管理文件要求： （1）搬迁项目管理文件应包括：项目的整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、仪器设备流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、唛头单、装车单、检定校准测试报告、项目验收报告等； （2）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、仪器设备搬迁前形成书面的测试报告； （3）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、仪器设备搬迁前及搬迁后的照片须留存，相关电子版随同仪器设备搬迁档案同时移交； （4）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、搬迁项目服务供应商协助填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴填物品唛头单，双方填写确认装车单； |  |
| 11 |  |  | 6.搬迁项目环境要求： （1）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、搬迁项目服务供应商应对新址及旧址进行充分调研，提交现场勘查记录（须提供附有采购方相关人员签字的勘查记录原件）。 （2）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、提交现场勘查报告，特别是涉及水、电、气、环境震动、磁场、管网等的保障性设施能否满足精密分析仪器安装的条件，提出切实可行的应对方案，保障搬迁工作的顺利完成； （3）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、搬迁项目运输路线应统一并提供备用路线图； （4）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、搬迁项目作业期间，特别是新址装机前新址台面应进行符合实验室要求的清洁工作； （5）仪器设备等物资搬迁方案制定：包括项目的管理方案、搬迁项目作业期间，进行拆装机操作的工程师在进行仪器性能测试时所用到的耗材应按照采购人管理要求及时清理； |  |
| 12 |  |  | 7.搬迁项目过程管理要求： （1）能够提供有效的过程管理方案，降低搬迁过程中存在的风险，记录搬迁过程中产生的信息（包括对仪器设备搬运状态、测试报告结果、搬运人员等动态信息的即时查询）； （2）搬迁项目作业期间，每天应由搬迁项目服务商召开晨会确定当天作业内容，并形成记录； （3）搬迁项目服务供应商在作业期间发现问题应及时与采购人相关人员进行沟通（涉及特殊作业的应有作业单）； |  |
| 13 |  |  | 8.搬迁项目风险管控： ★（1）搬迁项目服务供应商应保证所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、吊装、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试等，保险额度2000万； （2）搬迁项目服务供应商应提供可行性强的应急处置方案并获得采购人的认可； （3）搬迁项目服务供应商应在整体搬迁工作开始前与采购人各单位充分沟通仪器设备搬迁需求，提供详尽的推演方案； （4）在搬迁过程中，中标方所有参与搬迁工作的人员的人身安全由中标方负责。搬迁开始至结束，若发生任何事故或造成人员伤亡，由中标方负全责并承担所有赔偿费用。 |  |
| 14 |  |  | 9.验收 （1）仪器送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和唛头单、装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致； （2）搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等； （3）保障物资完好无损地搬迁；如出现物资损坏（或性能指标下降）的，负责将物资维修至出厂性能指标水平或搬迁前标定性能指标水平（如搬迁前进行了性能指标标定的）；如无法将物资维修至出厂性能指标水平或搬迁前标定性能指标水平，或物资丢失的，则负责赔偿同一生产商、同一型号的，性能指标水平达到出厂性能指标水平或搬迁前标定性能指标水平的同等数量的替代物资；如无法提供同一生产商、同一型号的替代物资，则负责赔偿性能指标水平不低于原物资出厂性能指标水平或搬迁前标定性能指标水平的同等数量的替代物资；如无法赔偿替代物资，则按照丢失、损坏物资的原价值以货币形式全额赔偿用户。物资赔偿一般需在 1 个月内完成，特殊情况最长不超过 6 个月。 |  |
| 15 |  | 其他要求 | 1. 投标方所提供服务中包含可能涉及的建筑物拆墙及恢复工作。 2.项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障。 3. 投标方必须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物资搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。 4. 本项目不接受联合体投标，为保障搬迁项目的顺利实施，为客户的资产提供全面保障，搬迁项目服务供应商应保证购买针对本精密仪器设备搬迁项目的保险。★投标方应保证所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、吊装、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试等，保险额度2000万。 5、如由于供应商责任未能按合同规定的工期完成本搬迁安装项目时，每延期一日，供应商应支付违约金人民币3000 元，并不解除供应商继续完成搬迁项目的义务,如遇特殊情况，可双方协商解决；若物理移动搬迁部分推迟超过15 个工作日时，用户有权终止部分或全部合同，供应商除支付违约金外，还应退还用户已支付的款项，如遇特殊情况，可双方协商解决； 6、搬迁项目服务供应商负责搬迁、安装的设备未能通过验收的，搬迁项目服务供应商应在30 个工作日内整改完毕，提请重新验收，并按照延期完成搬迁承担违约责任，如遇特殊情况，可双方协商解决。 |  |
| 16 | 投标要求 | 1.投标人须提供项目组织实施方案； 2.投标人须提供项目团队配置方案； 3.投标人须提供项目设备配置方案； 4.投标人须提供项目信息管理方案； 5.投标人须提供第三方保险公司出具的承保承运方案（原件）。 6.投标人须提供项目信息保密承诺书和保密实施方案（原件）。 |  |  |
| 17 | 其他要求 | 如仪器验收不合格，投标人按仪器性质分别须在一个月（国产小型仪器）或三个月内（进口仪器）完成维修任务，特殊情况下最长不得超过6个月。如仍不能达到验收要求，投标人须按照本任务书整体拆装运输要求第（4）条所约定的丢失、损坏物资的赔偿方案进行赔偿。 |  |  |
| 18 | 汇总及清单 | 对搬迁汇总及清单中所涉及的所有物资确认无误。 |  |  |
| 19 | 团队人员要求 | （1）投标人拟投入本项目的技术及管理两位负责人须具备理工科或管理学专业学历，需提供以上人员近六个月中任意三个月在投标单位缴纳社保的证明文件及相应学历/职称证明材料予以佐证； ★（2）投标人拟在本项目中所组建的项目管理团队须具有项目管理专业人员（PMP ，Project Management Professional）证书资质。 （3）投标人的项目执行需要由投标人自有人员完成，自有人员须提供近六个月中任意三个月有效的社保证明，并同时提供相应包含仪器维修、安装、培训等内容的工程师培训证书或资质证明。若有委托的第三方物流公司，投标人须在标书里附上对于本项目的拟合作协议。 |  |  |

（二）仪器管理人员指定参数指标、测定方法

及其它要求

一、需要原厂工程师到场的仪器：

1、电子束曝光系统（EBL）（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）：（要求使用气垫防震车运输）

（1）系统真空达到E-6，gun真空达到E-9以下

（2）30微米孔径束流在200pA，银球颗粒可清晰观测，demo图形曝光无问题。

（3）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（4）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

2、场发射扫描电子显微镜（SEM）（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）：

（1）真空度达到1xE-5以下

（2）金标样pixels达到1.2nm。

（3）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（4）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

3、激光直写（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）：

（要求使用气垫防震车运输）

（1） 套刻误差和曝光精度在1刻误以内

（2） 选用405nm 1um激光头，200 mJ/cm2曝光剂量，图形边沿向外扩1um以内

（3）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（4）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

4、单磁控溅射仪、共磁控溅射仪（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）

（1） 真空极限10-7 Torr以下

（2） 开高阀后抽真空一小时达到9高阀后-6 Torr以下，12小时达到10-7 Torr以下

（3） 机械泵从大气压到0.1Torr以下耗时6分钟以内

（4） 进气口气体流量稳定，无任何波动

（5）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（6）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

5、激光显微拉曼光谱仪（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）

（1） 硅一阶峰520cm-1峰位重复性≤±0.05cm-1

（2） 灵敏度≥30（硅三阶峰强度与噪声波动标准偏差比值）

（3） 光谱分辨率≤1cm-1

（4） 测定每个激光器最小功率下的信号强度，保证搬迁前后一致

（5）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（6）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

6、紫外光刻机（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）

（要求使用气垫防震车运输）

（1）检查氮气通气量大于20psi，压缩空气0.5-0.6Mpa。

（2）开机后lampcooling大于3 L/min，光源冷却10min后可以进行曝光。

（3）操作平台有气囊保护，注意气囊的充气情况。

（4）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（5）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

7、热阻蒸发镀膜系统（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）

（1）搬迁之后检查水冷机可以正常工作；

（2）热蒸发操作面板及各部分按钮正常；

（3）开机后，1小时抽真空大约可到7E-6 torr，不同材料蒸发时的参数与之前波动范围10%以内

（4）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（5）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

8、电子束蒸发镀膜系统（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）

（1） 真空极限10-7 Torr以下

（2） 开高阀后抽真空一小时达到8高阀后-6 Torr以下，12小时达到10-7 Torr以下

（3） 机械泵从大气压到0.1 Torr以下耗时6分钟以内

（4） 薄膜蒸发速率稳定，波动范围10%以内

（5）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（6）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

9、ICP刻蚀系统（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）

（要求使用气垫防震车运输）

（1）氮气压力大于30psi，压缩空气0.5-0.6Mpa。

（2）检查水冷、油冷是否开机正常工作。

（3）ICP连接有9路气体通道，并且配有特气系统，需检查各端口连接是否正常。

（4）Loadlock配有机械泵，通常在2min以内可以抽真空到0.1mT。Process chamber 配有机械泵和分子泵，通常在30min内可以抽真空到10-6 T，机械泵转速在38912 rpm， Power 1.5 A，temp在60 oC，purge 60 sccm。Recipe内有不同气体的刻蚀条件。

（5）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（6）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

10、原子层沉积设备ALD（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）

（1）极限真空能到0.005torr，抽真空一小时看真空度数值，差值不超过0.1%；

（2）以AI2O3为例，蒸镀同样厚度薄膜，对表面进行表征，无异常；

（3）设备比较敏感的有两部分，一个是电脑主机和操作屏，第二个是臭氧发生器。加热以及温度检测，搬迁后开机检查，可正常工作；

（4）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（5）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

以下三台为光电所设备：

1．高温高真空化学气相沉积设备（MOCVD）（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）：

（1） 反应室和进样室真空可以抽到1×10-3 Pa以下。

（2） 二六族反应室加热可以升温至900℃，三五族反应室可以升温至950℃。

（3） 8个冷阱可以降温至-15℃并维持稳定。

（4）仪器厂家工程师现场提供反应腔室各项参数测试

（5）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

2. 激光脉冲沉积设备（PLD）（沈科仪）（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）：

（1）循环冷凝水开启：温度可降至20度以下，压强为3-5大气压。

（2）激光器正常开启：激光器运行状态standby，工作电压24-39 KV，输出频率1-30Hz，激光器腔体压力5000-5400，激光器自主换气正常。

（3）沉积腔室：1.反应室真空计，干泵，分子泵，流量显示仪，加热电源，X轴、Y轴扫描，靶台自转、公转，样品台自转运行正常。2.在封闭腔室开启干泵情况下，30min内真空度抽至10Pa以下。3.封闭腔室开启干泵、分子泵的情况下，30min内真空度可抽至10-4 Pa。4.在通入反应气体的情况下，腔室可稳定在10-10-3Pa，并保持稳定，误差为3并保持稳定，误。5.开启加热电源，90min内可加热至680℃，并保持稳定。

（4）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（5）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

3. 电子束蒸发镀膜机（沈科仪）（搬迁工程师，仪器管理老师及仪器厂家工程师共同到场）：

（1）反应腔室一级真空小于10Pa，二级真空小于1二级真-3Pa

（2）高压系统可正常工作，高压可加至10kV

（3）电子枪灯丝可正常工作，扫描电流可控制电子束光斑打至坩埚中央

（4）可正常蒸发熔点2000度的金属，可蒸镀Ti、Al、Ni、Au等金属

（5）膜厚检测系统可正常工作，可实时监测蒸镀金属膜的厚度，量程范围在10nm-3um。

（6）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

（7）厂家工程师认为有必要检测的其他参数

二、不需要原厂工程师到场的仪器 (搬迁前后搬迁工程师和仪器管理老师共同在场检测)

知新楼设备：

1、原子力显微镜（要求使用气垫防震车运输）

（1）注意搬运过程中避免磕碰，运输扫描器，必须将保护盖盖好并使用减震缓冲材料进行包装。

（2）扫描器在潮湿环境中极易损坏，若使用损坏的扫描器，可能会导致主控机箱电路的损坏。

（3）运输过程减震、控制湿度。

2、超临界清洗系统、氧等离子体清洗、、超声波清洗机、RTP快速热处理设备、紫外臭氧清洗机、清洗台（2台）、hotplatex3、除湿机、偏光显微镜、金相显微镜、小型探针台、光学平台（石墨烯转移）、超纯水机、电热鼓风干燥箱、匀胶机、台式高速冷冻离心机、小型离心机、除湿机、烘箱2台、匀胶旋涂仪、Lock-inAmplifier、示波器、源表、保险柜、防爆冰箱

（1）无需检测，插电能用即可

（2）只需平稳搬迁即可（仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识）

（其中探针台要求使用气垫防震车运输）

光电所楼设备：

1. 掩膜对准曝光机（搬迁工程师和仪器使用人员共同在场）

（1）搬迁工程师现场提供参数测试

（2）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

2．螺杆式空压机*过滤器（搬迁工程师和仪器管理老师共同在场）

（1）放置在千级区特期间，密封连接接进普通洁净区实验室，空压机压缩空气压力（5MPa-10MPa)，4台设备需要用的压力为0.6MPa，各设备自带减压阀。

3．红外快速退火炉

（1）搬迁工程师按照仪器使用说明检测：升温情况，气路(特气高纯氮与通风橱共用），需有循环冷却水水。

4、防腐离心风机

（1）屋顶风机，安装测试排风状态

5、半导体参数分析仪（搬迁工程师和仪器使用老师共同在场）

（1）搬迁工程师现场提供参数测试

（2）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

6、探针台（搬迁工程师和仪器管理老师共同在场）

（1）搬迁工程师现场提供参数测试

（2）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识

7、电子防潮柜、实验室除湿机、匀胶机，烘胶台、正置金相显微镜（2台）、超声清洗机、紫外辐照计、支架式气流罩、电子防潮柜

（1）无需检测，插电能用即可

（2）只需平稳搬迁即可（仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识）

8、高效空气自净器、水泵电机、绝缘电阻测试仪、紫外分光光度计、退火炉、霍尔测试仪

（1）无需检测，插电能用即可

9、管式炉

（1）流量计及泵，气瓶，注意排放。

文史楼设备：

1.真空烘箱系统、清洗台设备、精密天平、干泵、真空泵、光学显微镜、蠕动泵设备、光电测试平台、气体报警器、气压计、减压阀、离心机、鼓风干燥箱、真空干燥箱、磁力搅拌器、pH计、电化学工作站、干燥柜、等离子体化学气相沉积系统、化学气相沉积系统2、化学气相沉积系统3、三温区管式炉1：

（1）平稳搬迁，严禁碰撞磨损；

（2）无需检测，插电可正常运行；

（3）特定设备安装程序后，可正常运行；

（4）仪器包装箱加用于监测倾斜和震动的标识；

注：搬迁过程中轻拿轻放，注意干燥，需要粘贴相关标签

附件清单

| 大型仪器设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室 | 设备名称 | 数量 | 设备型号 | 原厂 |
| 1 | 知新楼 | 电子束曝光系统（EBL） | 1 | e_Line plus | 是 |
| 2 | 知新楼 | 场发射扫描电子显微镜（SEM） | 1 | FEI | 是 |
| 3 | 知新楼 |  | 1 |  | 是 |
| 4 | 知新楼 | 单磁控溅射仪 | 1 | EXPLORER14 | 是 |
| 5 | 知新楼 | 共磁控溅射仪 | 1 | EXPLORER14 | 是 |
| 6 | 知新楼 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1 | 雷尼绍 inVia | 是 |
| 7 | 知新楼 | 紫外光刻机 | 1 | MJB4 | 是 |
| 8 | 知新楼 | 热阻蒸发镀膜系统 | 1 | Auto306 | 是 |
| 9 | 知新楼 | 电子束蒸发镀膜系统 | 1 | HHVauto | 是 |
| 10 | 知新楼 | ICP刻蚀系统 | 1 | PlasmaPro System100 | 是 |
| 11 | 知新楼 | 原子层沉积设备 | 1 | TALD-150A-O3-5 | 是 |
| 12 | 知新楼 | 激光直写 | 1 | Micro write II | 否 |
| 13 | 光电所 | 金属有机化学气相沉积系统（MOCVD） | 1 | ZDF-5227 | 是 |
| 14 | 光电所 | 激光脉冲沉积系统（PLD） | 1 | PLD-450C | 是 |
| 15 | 光电所 | 电子束蒸发镀膜机 | 1 | DZS-500 | 是 |
| 16 | 知新楼 | 防爆冰箱 | 1 | 上海亿思 | 否 |
| 17 | 知新楼 | 探针台 | 1 | signatone | 否 |
| 18 | 知新楼 | 金相显微镜 | 1 | Nikon，Lv150 | 否 |
| 19 | 知新楼 | 金相显微镜 | 1 | Nikon，Lv150N | 否 |
| 20 | 知新楼 | 小型探针台 | 1 | PRCBE | 否 |
| 21 | 知新楼 | 光学平台（石墨烯转移） | 1 |  | 否 |
| 22 | 知新楼 | 除湿机 | 1 |  | 否 |
| 23 | 知新楼 | 烘箱2台 | 2 | DHG-9015A | 否 |
| 24 | 知新楼 | 氧等离子体清洗 | 1 | PDC-32G-2 | 否 |
| 25 | 知新楼 | 保险柜 | 1 |  | 否 |
| 26 | 知新楼 | 报废水冷机2台 | 2 |  | 否 |
| 27 | 知新楼 | 匀胶旋涂仪 | 1 | WS-650Mz | 否 |
| 28 | 知新楼 | 匀胶旋涂仪 | 1 | WS-650Mz | 否 |
| 29 | 知新楼 | 紫外臭氧清洗机 | 1 | ProCleaner | 否 |
| 30 | 知新楼 | 原子力显微镜 | 1 | 本原 | 否 |
| 31 | 知新楼 | Lock-inAmplifier | 1 | 斯坦福SR830 | 否 |
| 32 | 知新楼 | 示波器 | 1 | keysightMSOX6004A | 否 |
| 33 | 知新楼 | 源表 | 1 | keysight2901 | 否 |
| 34 | 知新楼 | 除湿机 | 1 |  | 否 |
| 35 | 知新楼 | hotplatex3 | 3 |  | 否 |
| 36 | 知新楼 | 除湿机 | 1 | MCH-7156B | 否 |
| 37 | 知新楼 | 等离子体清洗机 | 1 |  | 否 |
| 38 | 知新楼 | 超声波清洗机 | 1 | KQ-100DE | 否 |
| 39 | 知新楼 | RTP快速热处理设备 | 1 | HQ-RTA | 否 |
| 40 | 知新楼 | 电子束蒸发镀膜系统 | 1 | HHVauto | 否 |
| 41 | 知新楼 | 焊接绝热气瓶 | 1 | DPL450-175 | 否 |
| 42 | 知新楼 | 清洗台（2台） | 2 |  | 否 |
| 43 | 知新楼 | 超纯水机 | 1 | QPTIONQ7 | 否 |
| 44 | 光电所 | 超临界清洗系统 | 1 | ISCO500D | 否 |
| 45 | 光电所 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 101-1A | 否 |
| 46 | 光电所 | 匀胶机 | 1 | TA-280 | 否 |
| 47 | 光电所 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | TGL-16M | 否 |
| 48 | 光电所 | 小型离心机 | 1 |  | 否 |
| 49 | 光电所 | 偏光显微镜 | 1 | XP-201 | 否 |
| 50 | 光电所 | 掩膜对准曝光机 | 1 | H94-25C | 否 |
| 51 | 光电所 | 螺杆式空压机*过滤器 | 1 | LUD5MINI | 否 |
| 52 | 光电所 | 红外线退火炉 | 1 | MILA-5000-P-N | 否 |
| 53 | 光电所 | 高效空气自净器 | 1 | ZJ-600A | 否 |
| 54 | 光电所 | 电子防潮箱 | 1 | CTA1436BFD | 否 |
| 55 | 光电所 | 实验室除湿机 | 1 | DH-858C | 否 |
| 56 | 光电所 | 匀胶机 | 1 | SC-1B | 否 |
| 57 | 光电所 | 烘胶台 | 1 | BP-2B | 否 |
| 58 | 光电所 | 正置金相显微镜*物镜 | 1 | C2003B | 否 |
| 59 | 光电所 | 正置金相显微镜 | 1 | C2003A | 否 |
| 60 | 光电所 | 超声清洗机 | 1 | VGT-1730T | 否 |
| 61 | 光电所 | 水泵电机 | 1 | fuh | 否 |
| 62 | 光电所 | 离心风机 | 1 | F4-72-4.5A | 否 |
| 63 | 光电所 | 紫外辐照计 | 1 | UV-A型 | 否 |
| 64 | 光电所 | 防腐离心风机 | 1 | F4-72-4.5A-1.1kw | 否 |
| 65 | 光电所 | 双温区管式炉 | 1 | OTF-1200X-II | 否 |
| 66 | 光电所 | 支架式气流罩 | 1 | ACB-211 | 否 |
| 67 | 光电所 | 探针台 | 1 | PL-EX4 | 否 |
| 68 | 光电所 | 半导体参数分析仪 | 1 | B1500A | 否 |
| 69 | 光电所 | 电子防潮箱（1500） | 1 | CTA98FD | 否 |
| 70 | 光电所 | 绝缘电阻测试仪 | 1 | ZC-36 | 否 |
| 71 | 光电所 | 紫外分光光度计 | 1 |  | 否 |
| 72 | 光电所 | 退火炉 | 1 | GXF1600-20 | 否 |
| 73 | 光电所 | 霍尔测试仪 | 1 |  | 否 |
| 74 | 光电所 | 霍尔分析仪 | 1 | 东方辰景 | 否 |
| 75 | 光电所 | 荧光分光光度计 | 1 | WFY-28 | 否 |
| 76 | 文史楼 | 鼓风干燥箱 | 1 | DHG-9015A | 否 |
| 77 | 文史楼 | 真空烘箱系统 | 1 | DZF-6020 | 否 |
| 78 | 文史楼 | 电化学工作站 | 1 | CHI 760E | 否 |
| 79 | 文史楼 | 离心机 | 1 | H2-16K-II | 否 |
| 80 | 文史楼 | 清洗台设备 | 1 | KQ-100DE | 否 |
| 81 | 文史楼 | 干燥柜 | 1 | AX-106 | 否 |
| 82 | 文史楼 | 精密天平 | 1 | FA2004 | 否 |
| 83 | 文史楼 | 化学气相沉积系统3 | 1 | OTF-1200X-III-S | 否 |
| 84 | 文史楼 | 化学气相沉积系统2 | 1 | OTF-1200X-III-S | 否 |
| 85 | 文史楼 | 真空干燥器 | 1 | VDR-30 | 否 |
| 86 | 文史楼 | 干泵 | 1 | VTE-3 | 否 |
| 87 | 文史楼 | 真空泵 | 1 | 2XZ-4 | 否 |
| 88 | 文史楼 | 等离子体化学气相沉积系统 | 1 | OTF-1200X-II | 否 |
| 89 | 文史楼 | 光学显微镜 | 1 | NMM-800TRF | 否 |
| 90 | 文史楼 | 三温区管式炉 | 1 | OTF-1200X-III-S | 否 |
| 91 | 文史楼 | 蠕动泵设备 | 1 | LSP01-1A | 否 |
| 92 | 文史楼 | 光电测试平台 | 1 | B1500A | 否 |
| 93 | 文史楼 | 气体报警器 | 1 |  | 否 |
| 94 | 文史楼 | 气压计 | 1 | 947-A-220-TR | 否 |
| 95 | 文史楼 | 减压阀 | 1 | SP25K(C33355000) | 否 |
| 96 | 文史楼 | 真空泵 | 1 | RV12 | 否 |
| 一般物资清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实验室 | 物资名称 | 数量 | 尺寸 | 备注 |
| 1 | 知新楼 | 钢瓶 | 15 |  |  |
| 2 | 知新楼 | 柜子 | 3 |  |  |
| 3 | 知新楼 | 桌子 | 3 |  |  |
| 4 | 知新楼 | 椅子 | 3 |  |  |
| 5 | 知新楼 | 长条木柜 | 2 | 100*50*50 |  |
| 6 | 知新楼 | 铁皮文件柜 | 11 |  |  |
| 7 | 知新楼 | 普通冰箱 | 1 | 50*50*180 |  |
| 8 | 知新楼 | 保险柜 | 2 | 50*50*150 |  |
| 9 | 知新楼 | 小保险柜 | 1 | 33*38*59 |  |
| 10 | 知新楼 | 实验桌 | 1 | 120*80*77 |  |
| 11 | 知新楼 | 除湿机 | 1 | 41*48*100 |  |
| 12 | 知新楼 | 长条桌 | 1 | 200*40*60 |  |
| 13 | 光电所 | 钢瓶 | 3 |  |  |
| 14 | 光电所 | 铁皮橱 | 1 |  |  |
| 15 | 光电所 | 全钢双瓶气瓶柜 | 1 | 90*45*190 |  |
| 16 | 光电所 | 电脑桌 | 1 | 80*80*80 |  |
| 17 | 光电所 | 试验台 | 3 | 150*80*80 |  |
| 18 | 光电所 | 铁皮柜 | 4 | 85x182x39 |  |
| 19 | 光电所 | 文件橱 | 1 | 85x182x39 |  |
| 20 | 光电所 | 铁鞋橱 | 2 | 85x182x39 |  |
| 21 | 光电所 | 分体铁橱 | 1 | 90*45*190 |  |
| 22 | 光电所 | 保险柜 | 1 | 50*50*40 |  |
| 23 | 光电所 | 铁衣橱 | 3 | 90*45*190 |  |
| 24 | 光电所 | 椅子 | 若干 |  |  |
| 25 | 光电所 | 会议桌 | 1 |  |  |
| 26 | 光电所 | 会议室椅子 | 15 |  |  |
| 27 | 光电所 | 微机桌 | 3 |  |  |
| 28 | 光电所 | 椅子 | 10 | 总重100公斤 |  |
| 29 | 光电所 | 微机桌 | 10 | 150*80*90 |  |
| 30 | 光电所 | 大铁柜 | 6 | 85*215*39 |  |
| 31 | 光电所 | 机柜 | 1 | 60*55*175 |  |
| 32 | 文史楼 | 桌底柜 |  | 400*450*600 |  |
| 33 | 文史楼 | 投影仪 |  | 270*220*160 |  |
| 34 | 文史楼 | 电脑 | 4 | 410*170*375 |  |
| 35 | 文史楼 | 显示器 | 4 | 460*220*380 |  |
| 36 | 文史楼 | 加湿器 |  | 270*220*360 |  |
| 37 | 文史楼 | 打印机 | 2 | 270*220*360 |  |
| 38 | 文史楼 | 旋转小椅 | 2 | 600*550*950 |  |
| 39 | 文史楼 | 办公桌 |  | 1600*800*750 |  |
| 40 | 文史楼 | 沙发 | 2 | 1800*800*350 |  |
| 41 | 文史楼 | 办公椅 |  | 600*550*950 |  |
| 42 | 文史楼 | 办公柜 |  | 800*400*700 |  |
| 43 | 文史楼 | 空气净化器 |  | 270*220*360 |  |
| 44 | 文史楼 | 衣架 |  | 200*200*1800 |  |
| 45 | 文史楼 | 白板 |  | 2100*600*1800 |  |
| 46 | 文史楼 | 碎纸机 |  | 270*220*500 |  |
| 47 | 文史楼 | 饮水机 |  | 270*220*360 |  |
| 48 | 文史楼 | 黑腿桌子不可拆卸 | 9 | 1200*600*750 |  |
| 49 | 文史楼 | 实验桌白可拆卸 | 3 | 1400*700*750 |  |
| 50 | 文史楼 |  | 2 | 2400*800*750 |  |
| 51 | 文史楼 |  |  | 2400*700*750 |  |
| 52 | 文史楼 | 办公桌子白可拆卸 |  | 1200*600*750 |  |
| 53 | 文史楼 | 实验桌圆腿 |  | 1400*700*750 |  |
| 54 | 文史楼 | 柜子 | 3 | 850*400*1800 |  |
| 55 | 文史楼 | 格子柜 | 4 | 850*400*1800 |  |
| 56 | 文史楼 | 烘箱架子 |  |  |  |
| 57 | 文史楼 | 气瓶 | 5 | 200*200*1400 |  |
| 58 | 文史楼 | 金属板凳 | 4 |  |  |
| 59 | 文史楼 | 塑料板凳 | 6 |  |  |
| 60 | 文史楼 | 液氮 | 2 | 400*400*740 |  |