# 采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币190万元。

二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | 键合工艺 | 1.1等离子体活化功能； 1.2对准和预键合功能； | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 可键合材料 | 包括Si、SiC、铌酸锂、玻璃等材料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机台适用尺寸 | 2/4/6/8吋晶圆及不规则小片 |  |  |  |  |  |
| 4 | 活化腔室极限真空度 | ≤10Pa |  |  |  |  |  |
| 5 | 真空泄漏率 | ≤1×10^-5 Pa·m³/s |  |  |  |  |  |
| 6 | 等离子体类型 | CCP |  |  |  |  |  |
| 7 | 等离子体频率 | 400kHz/40kHz（双频率） |  |  |  |  |  |
| 8 | 兼容工艺气体种类 | ≥3种 |  |  |  |  |  |
| 9 | ▲清洗方式 | 二流体清洗、兆声清洗 |  |  |  |  |  |
| 10 | ▲干燥方式 | 旋转甩干、氮气吹扫 |  |  |  |  |  |
| 11 | 键合腔室真空度 | ≤5E-4 mbar |  |  |  |  |  |
| 12 | ▲键合精度 | ≤±100um |  |  |  |  |  |
| 13 | 键合压力 | ≥10N |  |  |  |  |  |
| 14 | ▲键合后空洞数量 | 空洞数量 ≤10个（6吋键合晶圆，空洞直径≤200μm） |  |  |  |  |  |
| 15 | ▲键合强度 | Si-氧硅热处理后≥2J/m2 |  |  |  |  |  |
| 16 | ▲键合面积 | 键合面积≥99%（超声波显微镜测试6吋晶圆键合片） |  |  |  |  |  |
| 17 | 晶圆键合托盘 | 10mm、20mm、2/4/6/8吋等晶圆位置固定夹具至少各1套，提供具体夹具模型 |  |  |  |  |  |
| 18 | 设备稳定性 | 至少连续测试十片Si-SiO2晶圆，满足1-16条技术参数指标。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 配件与易耗品清单 | 提供详细配件与易耗品清单，包括型号/规格/厂家等内容 |  |  |  |  |  |

注：1、本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。

2、参数中国标、行标等标准或者规范如有最新版按最新版执行。

3、依据本项目的特点提供安装调试方案、重点难点及解决方案、培训方案、售后服务等评分标准中要求的评审内容。