                           山东大学药学科研楼实验家具采购招标文件

山东大学药学科研楼实验家具采购
招 标 文 件

（货物类）
     招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191

[image: image1.png]



  采 购 人：山东大学

  采购代理机构：盛和招标代理有限公司
  日    期：二〇二五年十一月
目    录

4诚信廉政承诺书


5第一章  公开招标公告


5一、项目基本情况：


5二、申请人的资格要求：


5三、获取招标文件：


6四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：


6五、公告期限：


6六、其他补充事宜：


6七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：


8第二章  供应商须知


18一、说明


18二、招标文件


19三、投标文件编写


26四、投标文件提交


26五、开标与评标


32六、授予合同


33七、相关费用


33八、质疑


35九、保密和披露


35十、解释权


36十一、其他


37第三章  评分办法


43第四章  采购内容及项目要求


63第五章  合同格式


66第六章  附   件


66附件一：投标函


67附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、设备的制造商授权书


69附件三：开标一览表


70附件四：报价明细表


71附件五：随设备提供的备品备件、易损件、耗材、专用工具明细表


72附件六：质保期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表


73附件七: 技术条款响应一览表


74附件八：业绩一览表


75附件九：商务条款响应一览表


76附件十：供应商资格证明文件（部分）


80附件十一：执行政府采购优惠政策的证明文件


86附件十二：投标文件封面格式





诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺： 

1．严格遵守国家及山东大学招投标管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3．不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

4．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

5．在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

6．不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

7．中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

8．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

9．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

10．不在开标后进行虚假恶意投诉。

11．主动接受、配合山东大学招标采购管理中心及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                           法人代表或授权代表（盖章）：

年    月    日
（供应商签章后作为投标文件的一部分）

第一章  公开招标公告
项目概况

山东大学药学科研楼实验家具采购招标项目的潜在供应商应通过在线下载方式获取招标文件，并于 2026 年1月9日09点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191
项目名称：山东大学药学科研楼实验家具采购

预算金额：人民币172.239万元。

最高限价：人民币172.239万元。

采购需求：药学科研楼实验家具，亟需采购，具体内容详见招标文件。

标段划分：划分为1包。
合同履行期限（质保期）：5年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，政府采购政策执行内容详见招标文件；

3、本项目的特定资格要求：1）在“信用中国”、中国政府采购网网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：2025 年12月8日至2025 年12月12日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至12:00 ，下午12:00 至17:30 （北京时间，法定节假日除外）；

方式：本项目采用电子标。潜在供应商需登录山东大学招标采购网站

（http://www.cgw.sdu.edu.cn）进行预注册，完成预注册后，在获取采购文件截止时间前在线进行招标项目信息填报，审核成功后下载采购文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2026 年1月9日09:30（北京时间）；

地点：本项目采用山东大学电子招投标系统进行网上投标、开标，潜在供应商应当在提交投标文件截止时间前，使用CA通过系统上传电子投标文件。
五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：
1、本项目不允许采购进口产品。
2、技术参数参考附件，实际以采购文件为准。

3、本项目采用电子标。潜在供应商必须按相关程序办理数字证书和安装投标文件工具后方可在系统上传电子投标文件。详细操作说明见山东大学采购网-资料下载-山东大学电子投标指南文件。

4、潜在供应商在使用系统进行电子投标文件编制过程中遇到任何技术问题均可向系统技术支持咨询，技术咨询电话：400-808-5975转2。

5、供应商必须整包响应，不可分拆报价。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

　　1、采购人信息

名称：山东大学

地址：山东大学中心校区明德楼

联系方式：0531-88365560 

2、采购代理机构信息

代理机构：盛和招标代理有限公司

代理机构联系人：王凯 谢文豪 许铖铖

电　　 话：0531-88260568、17866617312、17862114460。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

	序号
	内      容

	说明

	1
	项目名称：山东大学药学科研楼实验家具采购

招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191

	2
	采 购 人：山东大学

联 系 人：李老师
联系方式：0531-88365560

	3
	采购代理机构：盛和招标代理有限公司

联 系 人：谢文豪 王凯 许铖铖
联系电话：0531-88260568、17866617312、17862114460。

邮    箱：cnshzbegs@163.com

	4
	资金来源：已落实

	5
	供应商资格要求：详见本招标公告资格要求

注：1）采购代理机构将在本项目开标当天按公开招标公告指定的网站，查询供应商在提交投标文件截止时间之前是否被列入失信单位名单，参与本项目的供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，在评标过程中资格审查时，其投标按无效投标处理（在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据）。

采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存。

2）本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。

	招标文件的答疑、澄清和修改

	6
	提交疑问时间：2025年12月13日17:30前

提交疑问方式：若有问题需要澄清，应于提交疑问时间前以书面形式向采购代理和采购人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本，给盛和招标代理有限公司发电子邮件（cnshzbegs@163.com），并电话通知。采购代理将以答疑文件的方式予以解答。

潜在供应商未在规定时间内提出疑问的，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

	7
	领取答疑、澄清和修改文件时间：在投标截止时间15天前。

领取方式：本采购项目的变更、修改、答疑、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

	投标文件

	8
	“投标文件组成”详见“供应商须知正文”第9条。

电子签章：根据招标文件格式的要求在规定的地方进行电子签章。具体操作详见：山东大学采购网(http://www.cgw.sdu.edu.cn)-资料下载-山东大学电子投标指南文件。

电子投标文件加密、上传：上传时，系统通过供应商当前使用的CA 数字证书加密电子投标文件。

	9
	“投标报价” 详见“供应商须知正文”第10条。

	投标保证金及投标有效期

	10
	投标保证金金额：

人民币30000元整。
开户银行及账号如下：

开 户 名：盛和招标代理有限公司

开户银行：兴业银行济南燕山支行

账号：376060100100168341
投标保证金缴纳形式：电汇或网银或支票或汇票或本票或保函等

备注：

★1、投标保证金以电汇或网银或支票形式提交的，必须从供应商的单位银行账户转出，并在提交投标文件截止时间前到达指定账户。供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。其他形式提交的投标保证金须在提交投标文件截止时间前提交。

2、汇款时请在交易附言内填写：XXXX（项目编号）

3、交纳投标保证金后将电子回单发送至cnshzbegs@163.com邮箱

	11
	投标有效期：自提交投标文件截止之日起120日历天

	投标文件的提交

	12
	提交投标文件时间：2026年1月9日09:00--09:30（北京时间）；                  

★提交投标文件截止时间（投标截止时间）：2026年1月9日09:30（北京时间）。

	
	投标文件递交方式：供应商制作投标文件前须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见山东大学采购网《山东大学电子招投标系统供应商投标操作手册》。供应商根据《山东大学电子招投标系统供应商投标操作手册》下载并安装相关工具软件，按要求编制投标文件，并在提交投标文件截止时间前加密上传。除上述方式之外，不接受以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。

	开标及评标

	13
	开标时间：同提交投标文件截止时间；
地    点：同投标文件提交地点。

	14
	需要核验的证明材料原件：

1）法定代表人授权委托书等；

	15
	评标委员会组成：采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家 5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	16
	评标方法：本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，提出书面评标报告并推荐中标候选人，由采购人依法确定中标人。

	授  予  合  同

	17
	供应商应当在收到中标通知书后30日内与采购人签订合同。

	相关费用

	18
	中标服务费：中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮40%后向采购代理机构交纳。

	其他

	19
	履约保证金金额：/

履约保证金形式：/

	20
	供应商应派熟知本项目的技术人员出席开标会议，在评标过程中评标委员会可能会要求供应商进行澄清、答疑说明或补正。

	21
	本项目预算总金额为172.239万元人民币，报价超出采购人公布的采购预算的，投标文件按无效报价处理。关于报价详细要求见供应商须知正文10.1条。

	22
	本采购项目不允许采购进口产品。

	23
	其他条款：

 无

	24
	核心产品：

本项目为非单一产品采购，核心产品已在招标文件《采购内容及项目要求》中列明，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，属投报相同品牌产品，按下列规定处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会依次按投标报价低、技术条款响应得分高、售后服务得分高的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	25
	踏勘现场: 本项目不踏勘现场。

	26
	政府强制采购的节能产品的投报：

★根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)文件规定，以下产品为政府强制采购产品（招标文件中标注“▲”的设备为政府强制采购产品）：

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单参与投标或未按招标文件要求的格式填报的，均属于无效投标。

环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单以财政部、生态环境部（或国家发展改革委）最新发布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》为准。

	27
	国家强制性认证产品：所投产品属于国家强制性认证产品管理范围的，须符合国家相关规定。

	28
	本招标文件中标注有“★”号条款的，是关键的实质性条款，未响应该实质性条款的，按无效投标处理。

	29
	其他需补充的内容：

（1）报价会议应当在招标文件确定的提交电子投标文件截止时间的同一时间通过系统平台公开进行。支持网上远程报价，所有供应商须在提交电子投标文件截止时间前1小时内通过CA数字证书上传加密的电子投标文件，在线签到，并在开启时间后半小时内解密电子投标文件；

（2）在评审结束前，供应商请保持在线登录状态。评审过程中，如果评标委员会要求供应商对电子投标文件进行澄清，供应商需要通过系统平台限时在线发送澄清；

（3）评审期间，请各供应商保持通讯畅通，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。

*重要提示：供应商应在提交电子投标文件截止时间前尽早上传电子投标文件；系统拒绝接受开启时间后上传的电子投标文件。

（4）山东大学电子标系统硬件配置要求：

内容
要求
说明
推荐使用

浏览器
IE10和以上的版本浏览器；360浏览器兼容模式；搜狗浏览器兼容模式。
要求IE10以上内核版本。IE11浏览器下载地址：
http://www.cgw.sdu.edu.cn/zb/plugs/ie/ie11_setup.exe
CA数字证书
参加电子招投标需办理CA数字证书；使用CA数字证书进行投标文件的签章、加密和解密等操作。
详情请参考：

http://www.cgw.sdu.edu.cn/zb/zlxz/11599.chtml

投标文件
制作工具
安装投标文件制作工具软件，并通过瞬速投标工具软件下载、安装CA证书驱动、签章软件等。
投标文件制作工具下载地址：
http://www.cgw.sdu.edu.cn/zb/plugs/tbkhd/tbkhd.msi
其他要求
网络畅通。安装了阅读和编辑文档所需的OfficeWord

\Excel等办公软件。需要具有耳麦、摄像头等音视频输入输出设备。



附表：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

   为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

                       工业和信息化部 国家统计局

                      国家发展和改革委员会 财政部

                        二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入300万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入300万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入172.239万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入172.239万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

供应商须知正文

一、说明

1.   采购人

详见供应商须知前附表第2项。

2.   采购代理机构

详见供应商须知前附表第3项。

3.   合格供应商

详见供应商须知前附表第5项。

4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关费用。
二、招标文件

5.   招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   招标文件答疑

6.1 已依法领取了招标文件的供应商（项目确认为依法领取招标文件的必要环节），认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的问题，可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的供应商应于前附表第7项所述时间以前以书面形式一次性全部提出，并通知到采购代理机构。在前附表第6项所述时间之前，采购代理机构将视情况按前附表第7项规定的方式予以答复。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

6.2 如果答疑发出的时间距投标截止时间不足15天，且答疑的内容可能影响投标文件的制作，应相应延长提交投标文件的截止时间和日期。在这种情况下，采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。
7.   招标文件澄清和修改

7.1  采购代理机构对招标文件有澄清或修改的内容，将以前附表第7项规定的方式予以发布。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2  如果澄清或修改的内容发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或修改的内容可能影响投标文件的制作，应相应延长提交投标文件的截止时间和日期。在这种情况下，采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.3 潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

7.4 因潜在供应商未及时查看网站信息造成的潜在风险，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

三、投标文件编写

8.   投标语言及计量单位

8.1  供应商和采购代理机构就招投标交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除招标文件的技术要求中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.   投标文件组成

投标文件由四部分组成，包括证明文件、报价表、商务文件、技术文件。

9.1 证明文件

9.1.1资格证明文件

（1）诚信廉政承诺书；

（2）营业执照影印件；

（3）法定代表人身份证明（加盖公章）；注：若法定代表人参加投标的需提供法定代表人身份证明。

（4）法定代表人授权委托书（见附件）；注：若授权代理人参加投标的需提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及授权代理人在投标单位缴纳社保的证明（投标截止时间前近6个月任意一个月，加盖本单位公章，近6个月是指2025年7月-2025年12月）。

（5）供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（见附件）；

（6）供应商具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度的证明材料（见附件）；

（7）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（见附件）；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件）；

（9）单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明。
（10）在“信用中国”、中国政府采购网网站中未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明；

注：（A）成立时间较短的单位，提供从成立至今所需要的资料；

（B）已办理“三证合一”的只需要提供营业执照；供应商：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的影印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”影印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证影印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”影印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（C）招标公告中允许联合体投标的，则两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（D）资格证明文件（1）-（9）按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（10）不合格的不进入评审阶段。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

（1）所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》。允许联合体投标或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须提供《中小企业声明函》（见附件-如果有）；

（2）所投产品制造商均为符合政策要求的为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件影印件。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件影印件（见附件-如果有）；

（3）供应商均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函（见附件-如果有）”；

（4）节能、环境标志产品证明文件及产品明细表（见附件-如果有）；

（5）政府强制采购节能产品明细表（见附件-如果有）。

9.1.3其它证明文件

供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

9.2 报价表

（1）投标函（见附件）；

（2）开标一览表（见附件）；

（3）报价明细表（见附件）；

（4）随设备提供的备品备件、易损件、耗材、专用工具明细表；

（5）质保期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（见附件）。

9.3 商务文件

（1）山东大学设备采购商务条款响应一览表（见附件）；

（2）业绩一览表（见附件），须提供相关合同证明材料的影印件；

（3）售后服务方案；

（4）供应商概况表；（格式自拟）

（5）优惠条款：供应商提供的优惠条款必须在投标文件中明确列出，供应商在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为评标的考虑因素；

（6）信誉证书影印件（如果有）；

（7）供应商认为需加以说明的其他内容。

9.4技术文件

（1）技术条款响应一览表（见附件）；

（2）主要技术指标和性能的详细说明，包括制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料（资料为英文或其他非中文语言的，须同时提供中文的翻译本。供应商修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取成交的，采购人可将其上报主管部门）；如是定制产品，提供制造商具备定制研发和生产能力的证明材料；

（3）配置明细表；

（4）产品制造、安装、调试、验收标准；

（5）安装调试方案（包含但不限于以下内容）：

能够按照项目分解节点跟踪实施，在货物交付的时间节点有详细的配送方案、现场服务人员的安排、岗位职责分工、确保按期交付的措施等内容。

（6）重点、难点及解决方案；

（7）培训及实施方案；

（8）紧急故障处理预案；

（9）质量保证措施；
（10）人员配备； 

（11）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

备注：1）附件中无格式文档的，供应商可自定文档格式以制作本招标文件要求提交的内容。

2）供应商应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

10.  投标报价

★10.1国产设备报价币种为人民币，为含税报价；报价内容包括主机（含配套软件）、配件、运杂费、保险费、安装（含辅材）、调试、验收、检验、培训、升级服务、售后服务、保修、招标文件技术和商务条款所列所有配置及相关服务，以及设备正常运行所需的全部税、费。

★10.2供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的投标方案和报价；供应商对投标报价作出优惠的，其投标文件及开标一览表中的投标报价均应为优惠后的最终报价。供应商对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开标一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。
10.3 投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4供应商应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.5供应商在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.6投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.7 单独递交的开标一览表与投标文件不符，以单独递交的开标一览表为准，但开标一览表有明确文字错误的除外。

11.  投标文件编写

11.1供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应。

11.2供应商和采购代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。

11.3投标文件应按本须知第9款要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）确认。

11.4供应商须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供所投产品技术指标。供应商不得复制、粘贴招标文件中的技术及商务响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.5若所投产品为成熟产品，供应商应在投标文件正本中提供产品技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证，否则评标委员会有权视相应技术参数为实质性不响应，按负偏离进行处理（★条款除外）；若所投产品为定制产品，供应商应在投标文件正本中提供制造商具备定制研发和生产能力的证明材料。副本可采用正本的影印件。

11.6 投标文件中所投产品技术参数描述与产品制造商的产品宣传彩页或制造商官方网站公布的资料不一致的或因制造商官方网站更新产品资料滞后造成不一致的，应当在“技术条款响应一览表”备注栏中做出说明，并提供证明材料。

11.7重要技术条款（＃条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则该条款视为“不响应”，按负偏离进行处理。

注：在“技术条款响应一览表”中“备注”一栏标注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.8关键技术条款（★条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则该条款视为“实质性不响应”，按无效投标报价处理。

注：在“技术条款响应一览表”中“备注”一栏标注该佐证在投标文件中的页码，以便评委评审。

11.9供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与外文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

11.10为合理节约评标成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术条款响应一览表”、“商务条款响应一览表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况；供应商须对照招标文件技术规格、参数（或商务条款）与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了响应，如未按“技术条款响应一览表”的格式要求，在供应商响应中“技术规格指标”一栏如实填写所投产品的技术规格指标响应情况，未填写部分如为★技术条款按无效投标处理，如为其他技术条款按负偏离进行处理。
12.  投标文件签署

★投标文件必须按照招标文件给出文件格式的签署要求进行电子签署。

13.  投标保证金

详见供应商须知前附表。

14.  投标有效期

14.1 本项目投标有效期见供应商须知前附表。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

14.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

四、投标文件提交

15.  提交投标文件时间和地点

15.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见供应商须知前附表。

15.2投标人应当在投标人须知前附表要求提交投标文件截止时间前，登录山东大学电子招投标系统并使用投标工具加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。投标人应充分考虑网络传输时间等因素，合理安排上传时间。

15.3 提交投标文件截止时间后，评审管理系统不提供投标文件上传功能。投标人未完成投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.  投标文件修改与撤回

16.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

16.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章），不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数要求同投标文件一致。

16.3提交投标文件截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

16.4投标有效期内不得撤回投标。

五、开标与评标

17. 开标

17.1 本项目开标时间和地点见供应商须知前附表第13项。采购人或者采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间进行电子开标，采购人将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料作为采购文件一并存档。开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人通过登录山东大学电子招投标系统远程参加。参加开标的供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表需出席开标会议，若供应商未派人员出席开标会议，则视同为该供应商默认开标结果。

17.2提交投标文件截止时间后进入解密程序，由采购人或者采购代理机构对所有完成投递的电子投标文件进行解密。投标人不足3家的，不进入解密程序。

17.3供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.  评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及评审专家 5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，采购人或者采购代理机构通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

19.  评标原则

19.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

19.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

19.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

19.4 保密性原则：代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

19.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣进行评审。

20.  评标方法

本项目采用综合评分法。评标委员会根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。评审因素包括供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

21.  初步评审

21.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对供应商进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

21.2评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.3 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

1）未按招标文件规定要求签署、盖章；

2）未按规定交纳投标保证金的；

3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间且不能被采购人接受；

5）投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改处未加盖公章或授权代表签字（或盖章）确认的；

6）供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

8）投标文件中的产品规格、技术参数明显不符合招标文件要求或未填写技术条款响应一览表；

9）供应商要求的付款方式、质保期（保修期）及投标文件有效期等明显不符合招标文件要求的或未填写商务条款响应一览表；

10）不满足招标文件规定的带★号实质性条款的；

11）投标文件技术条款响应一览表供应商响应中技术规格指标响应与事实不符或虚假投标的；

12）投标报价超出采购人公布的采购预算（最高限价）的；

13）未响应招标文件规定的其他实质性要求的；

14）在初步评审中，评标委员会认定供应商的投标未能通过此项评审的；

15）未在规定时间内在线签到（系统原因除外）；
16）因供应商自身原因造成电子报价文件未在规定时间内解密或上传系统的电子报价文件损坏无法读取的；

17）不符合法律、法规规定的其他情形。

21.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.5 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

★21.6 评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价，按无效投标处理。

★21.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

★21.8供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

21.9 评标委员会通过上述评审，确定通过初步评审的合格供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进入综合评审。

22.  综合评审

22.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按投标报价低、技术条款响应得分高、售后服务方案得分高进行排序，确定排名在前的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

23.  投标不一致时的修正和处理

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24.  投标文件的澄清

24.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以视为供应商未实质性响应投标。

24.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

25.  特殊情况下的评标方法

25.1如出现有效投标供应商达不到法定数量、串通投标以及供应商互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。

25.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.  废标

有下列情形之一，本项目将予以废标：

1）在提交投标文件截止时间后参加投标的供应商不足3家的；

2）符合招标文件规定条件的供应商不足3家或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的； 

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）供应商的报价均超过采购预算的；

5）因重大变故，采购任务取消的；

6）法律、法规及招标文件规定的其他情况。

27.串标

供应商出现串标或影响招标的违法行为时，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和相关法律、法规及规章制度的规定行使权利，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

27.1有下列情形之一的，属于供应商恶意串通投标：

（1）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（3）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（4）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（5）供应商与供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（6）法律规定的其他情形。
27.2  有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（5）不同供应商的投标文件相互混装； 

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）法律规定的其他情形。

六、授予合同

28.  中标通知书

28.1中标公告将在中国政府采购网、山东大学官方网站同时发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书是合同的一个组成部分。
28.3在中标通知书发出前，经查询，如中标人在投标截止时间前从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权取消其中标资格，按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人或重新组织采购。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

29.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、相关费用

本项目招标相关费用详见供应商须知前附表第22项。

八、质疑

30. 质疑提出与答复

根据财政部《政府采购质疑和投诉办法财政部令(第94号)》规定，供应商有权对自身的权益进行维护，根据如下：

30.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（上述书面形式指纸质形式）。质疑函接受的联系方式、地址、联系人与招标公告中采购人及招标代理联系方式、地址相同。

30.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、招标编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.4供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者评标委员会协助答复质疑。

30.5质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.6采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.7根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，供应商需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

30.8采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知异议供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.9质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

30.10对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。
九、保密和披露

31.保密和披露

供应商自领取招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

十、解释权

本招标文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

十一、其他

需对“供应商须知”正文进行补充和修改的内容详见“供应商须知前附表”。

第三章  评分办法

本次招标采用综合评分法，满分为100分，每位评委应对所有通过初步审查并实质上响应招标文件的供应商（以下称为有效供应商）进行逐项评分。

	序号
	评标项目
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×报价权重（30%）×100。

	2
	技术条款响应情况
	27分
	对照《技术条款响应一览表》中配置的要求，对投标文件技术条款进行评审，满分27分。

所投产品技术参数全部满足招标文件要求得27分，每有一项产品存在负偏离扣0.75分，扣完为止。

	3
	供货方案
	6分
	根据投标文件中提供的供货方案进行评审，包括供货服务保证措施，配送人员及车辆安排，货物的包装、运输与保险，装运及交货通知等四项内容，保证措施完善，内容完整全面，得满分6分，每出现一处瑕疵或不完整，扣0.5分。

	4
	安装实施方案
	8分
	根据投标文件中提供的安装实施方案进行评审，包括明确的交付时间节点及配送方案、现场服务人员安排及岗位职责分工、确保按期交付的保证措施、安装方案、紧急故障处理预案等内容，保证措施完善、内容完整全面的得满分8分，每出现一处瑕疵或不完整，扣0.5分。

	5
	质量保证措施
	5分
	根据投标文件中提供的质量保证措施进行评审，包括质量保证目标、质量保障体系、质量检验方案，材料质量保障措施，备品备件质量保证措施等内容进行评定，内容完整全面、保证措施健全、有针对性，得满分5分，每出现一处瑕疵或不完整，扣0.5分。

	6
	售后服务方案
	6分
	根据投标文件中提供的售后服务方案进行评审：具有维护响应时间、处理办法及解决问题的售后服务方案，保证产品出现故障能够及时响应、快速恢复正常使用，对无法快速恢复的问题有具体的解决方案，按照设备的用途及整体状况设置适当的定期回访、并具有现场保障服务措施等内容进行评定，内容完整全面、保证措施健全、有针对性，得满分6分，每出现一处瑕疵或不完整，扣0.5分。

	7
	样品
	10分
	投标供应商按照招标文件要求提供样品：边台（长2000mm*宽750mm*高850mm）一套(包含技术条款中提及的包括台面、铰链、把手、滑轨、调整脚、试剂架、水盆、水龙头、滴水架等部件)。

根据样品进行评审：

1、样品款式及样品色彩搭配；2、规格尺寸；3、焊接质量、结构、工艺；4、涂饰质量；5、用料材质及五金配件。

以上评审因素每项2分，每出现一处瑕疵扣0.5分，提供不全或未按要求提供的本项不得分。

（本项瑕疵或欠缺是指：款式不够新颖或表面颜色不均匀或存在色差、规格尺寸与采购要求存在些微差异、工艺质量差或样品结构不稳定、钢件焊点存在沙眼或焊穿或虚焊或脱焊、钢件切面存在飞皮刃口或毛刺锐棱、表面存在鼓泡龟裂或流挂疙瘩或漏喷露底或掉漆露底、用料及五金质量差等。）

	8
	业绩
	5分
	供应商提供自2023年1月1日以来的类似项目业绩合同扫描件，每一项得1分，最高5分。不提供不得分。

注：(需为产品销售至最终使用单位的业绩合同,在电子投标文件中提供业绩合同影印件、中标或成交公告网站截图与网址；属于政府采购定点服务单位的，在电子投标文件中提供合同或协议影印件、政府定点中标或成交公告网站截图及网址，未提供或提供不全的不得分)

	9
	质保期
	3分
	质保期：在满足招标文件要求的基础上，每增加1年，得1分，此项最多得3分。

	满分
	100分


注：1、评分计算均保留小数点后两位有效数字。

2、类似项目业绩是指包含本次核心产品同类型产品的业绩，合同以签订时间为准。

3、本项目核心产品为“山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表”中序号1中央台；核心产品的品牌相同的按一家供应商计算。

4、供应商总分相同，投标报价低者为第一中标候选人；供应商总分相同、报价得分相同，依次按技术条款响应得分高、售后服务方案得分高者为第一中标候选人。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标报价的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按投标报价低者获得中标人推荐资格，报价也相同的按技术条款响应得分高、售后服务方案得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6、递交样品：投标供应商应在投标时间截止前将样品送至盛和招标代理有限公司(济南市历下区奥体中心西柳体育场3014房间)。

评标办法说明：支持小微企业发展、节能、环境标志产品的鼓励优惠政策：

1、优采、强采、节能、环境标志产品：

1)
供应商所投产品属于政府强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于政府强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书影印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供政府强制采购节能产品认证证书影印件的，按无效投标处理。

2)
供应商在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（详见附件十一的格式3，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书影印件及附件十一的格式3：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)
单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）
4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1)所投产品制造商均为符合政策要求的小型和微型企业的，产品价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为工业当中的制造业；

2)在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关中小企业扶持政策；

3)供应商所投产品全部为小微企业产品的，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，给予10%的价格扣除；

4)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

5)依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

6)供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

7) 给予小型和微型企业10%价格扣除的计算方法是：

评审价格＝报价×90%，按照评审价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)所投产品制造商均为符合政策要求的监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件影印件。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件影印件（见附件-如果有）。
4、残疾人福利性单位

1)根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行。

2)供应商均为符合政策要求的残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。允许联合体投标或允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函（见附件-如果有）”；
5、单价招标的项目中具有节能、环境标志的产品权重计算方式：以具有节能、环境标志的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重；全部产品为小微企业产品的，按价格的10%扣除。

6、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

第四章  采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目为山东大学药学科研楼实验家具采购，共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算总金额为人民币172.239万元。
二、技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

	序号
	品 名
	规格、尺寸
	技术指标（材质、结构、工艺等要求详细描述）
	单位
	数量
	备注（参考图片）

	        实验室家具

	1
	中央台
	L*1500*850
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥630mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	65
	[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]




	2
	中央台
	L*1400*850
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥630mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。材质符合国家标准。
	延米
	20
	

	3
	中央台
	L*2200*850
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥630mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	6
	

	4
	边台
	L*750*850
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥630mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	93
	[image: image10.png]




	5
	边台
	L*600*850
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥630mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	7
	

	6
	仪器台
	L*900*850
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥630mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	37
	

	7
	仪器台
	L*700*850
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥630mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	6
	

	8
	中央台试剂架
	L*400*900
	1.总体要求：试剂架符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的符合以上性能的检测报告复印件加盖投标人公章）

1.1、面板、正视面板件平整度≤0.2mm。

1.2、玻璃件外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷。

1.3、金属件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边；焊接处表面波纹应均匀。

2.结构：

2.1、功能柱主体由≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，中央台试剂架为八边立柱结构；中央台试剂架每个柱体共有4个功能面，单个功能面均分4个功能面块（插座面板），每个柱体共计16个功能面块；每个功能面块均可拆卸、互换，可安装电源、遥控水龙头、遥控气阀,两层试剂架层板，柱体上与层板连接调节的排孔为隐藏式结构。

2.2、层板：选用≥10mm厚钢化玻璃。层板两侧（边台试剂架为单侧）加装防护挡杆，挡杆为长圆形铝合金材质，表面环氧树脂喷涂处理，内部设有加强筋。挡杆前面设有凹槽，凹槽内可以搭配不同颜色的装饰条。

2.3、预留试剂架专用灯灯架，预留的灯架长度规格符合试剂架长度。

3.所有钢制件表面须经过除油、除锈及磷化等工序处理后，采用优质环保环氧树脂粉末静电喷涂。
	延米
	60
	[image: image11.png]




	9
	边台试剂架
	L*300*900
	1.外观：试剂架符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的符合以上性能的检测报告复印件加盖投标人公章）

1.1、平整度，面板、正视面板件≤0.2mm。

1.2、玻璃件外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷。

1.3、金属件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边；焊接处表面波纹应均匀。

2.结构：

2.1、功能柱主体由≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，边台试剂架为五边立柱结构，边台试剂架每个柱体共有2个功能面，单个功能面均分4个功能面块（插座面板），每个柱体共计8个功能面块；每个功能面块均可拆卸、互换，可安装电源、遥控水龙头、遥控气阀,两层试剂架层板，柱体上与层板连接调节的排孔为隐藏式结构，柱体表面不得有排孔，或更优的解决方案。

2.2、层板：选用≥10mm厚钢化玻璃，防腐，易清洁。层板两侧（边台试剂架为单侧）加装防护挡杆，挡杆为长圆形铝合金材质，表面环氧树脂喷涂处理，内部必须设有加强筋有效防止变形。挡杆前面设有凹槽，凹槽内可以搭配不同颜色的装饰条来提升美观度。

2.3、预留试剂架专用灯灯架，预留的灯架长度规格符合试剂架长度，方便灯光均匀照向台面。

3.所有钢制件表面须经过除油、除锈及磷化等工序处理后，采用优质环保纯环氧树脂粉末静电喷涂。
	延米
	39
	[image: image12.png]




	10
	通风柜
	1500*900*2350
	1.总体要求：通风柜符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的符合以上性能的检测报告复印件加盖投标人公章）

1.1、通风柜表面金属喷涂层硬度≥5H；附着力应不低于0级。

1.2、通风柜经耐腐蚀性试验后无鼓包产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。

1.3、通风柜经检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果为未检出；

2.性能要求：通风柜排风性能型式检验同时符合JB/T6412-1999《排风柜》和以下几项具体技术指标（提供由CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。）

2.1、浓度测试(内测法）、（外测法)SF6、扰流测试平均泄漏浓度均应≤0.10 ppm；

2.2、排风性能平均面风速0.35m/s～0.55m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%；可视化测试－局部、大烟雾均无逃逸；

2.3、示踪气体浓度、拉门影响测试、周边扫描：泄漏浓度平均值均应≤0.01ppm；

2.4、流动显示试验应无逃逸，阻力试验及控制浓度试验均应符合要求。

3.技术参数：

3.1、材质：背板、导流板、内衬板、顶板等采用陶瓷涂层钢板，材质要求A级防火无机材料，耐腐蚀，易清洁。

3.2、结构：

①通风柜上下柜体为一体落地式，结构稳定；②双侧立柱前面板采用分段式功能块设计，可随时拆卸，实现互换、调整、后加如电源、水阀、气阀、控制等功能；③下柜体带排风功能。

3.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

4.1、铰链：采用优质不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.2、采用铝合金同步轮，不锈钢实芯杆连动，钢丝外包覆尼龙带传动，传动力为1KG力即可升降玻璃视窗，整体具有良好的防腐性和免维护保养性。

4.3、采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准。
	台
	18
	

	11
	桌上型通风柜
	4250*1500*1500
	1.总体要求：通风柜符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的符合以上性能的检测报告）

1.1、通风柜表面金属喷涂层硬度≥5H；附着力应不低于0级。

1.2、通风柜经耐腐蚀性试验后无鼓包产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。

1.3、通风柜经检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果为未检出；

2.性能要求：通风柜排风性能型式检验同时符合JB/T6412-1999《排风柜》和以下几项具体技术指标（提供由CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。）

2.1、浓度测试(内测法）、（外测法)SF6、扰流测试平均泄漏浓度均应≤0.10 ppm；

2.2、排风性能平均面风速0.35m/s～0.55m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%；可视化测试－局部、大烟雾均无逃逸；

2.3、示踪气体浓度、拉门影响测试、周边扫描：泄漏浓度平均值均应≤0.01ppm；

2.4、流动显示试验应无逃逸，阻力试验及控制浓度试验均应符合要求。

3.技术参数：

3.1、材质：背板、导流板、内衬板、顶板等采用陶瓷涂层钢板，材质要求A级防火无机材料，耐腐蚀，易清洁。

3.2、结构：

①双侧立柱前面板采用分段式功能块设计，可随时拆卸，实现互换、调整、后加如电源、水阀、气阀、控制等功能；②配置4个插座，10A和16A电源各配置2个；

3.3、五金配件:

①采用铝合金同步轮，不锈钢实芯杆连动，钢丝外包覆尼龙带传动，传动力为1KG力即可升降玻璃视窗，整体具有良好的防腐性和免维护保养性。②采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准。
	组
	1
	[image: image13.png]




	12
	桌上型通风柜
	4500*1500*1500
	1.总体要求：通风柜符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的符合以上性能的检测报告）

1.1、通风柜表面金属喷涂层硬度≥5H；附着力应不低于0级。

1.2、通风柜经耐腐蚀性试验后无鼓包产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。

1.3、通风柜经检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果为未检出；

2.性能要求：通风柜排风性能型式检验同时符合JB/T6412-1999《排风柜》和以下几项具体技术指标（提供由CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。）

2.1、浓度测试(内测法）、（外测法)SF6、扰流测试平均泄漏浓度均应≤0.10 ppm；

2.2、排风性能平均面风速0.35m/s～0.55m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%；可视化测试－局部、大烟雾均无逃逸；

2.3、示踪气体浓度、拉门影响测试、周边扫描：泄漏浓度平均值均应≤0.01ppm；

2.4、流动显示试验应无逃逸，阻力试验及控制浓度试验均应符合要求。

3.技术参数：

3.1、材质：背板、导流板、内衬板、顶板等采用陶瓷涂层钢板，材质要求A级防火无机材料，耐腐蚀，易清洁。

3.2、结构：

①双侧立柱前面板采用分段式功能块设计，可随时拆卸，实现互换、调整、后加如电源、水阀、气阀、控制等功能；②配置4个插座，10A和16A电源各配置2个；

3.3、五金配件:

①采用铝合金同步轮，不锈钢实芯杆连动，钢丝外包覆尼龙带传动，传动力为1KG力即可升降玻璃视窗，整体具有良好的防腐性和免维护保养性。②采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准。
	组
	6
	

	13
	桌上型通风柜
	5200*900*1500
	1.总体要求：通风柜符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的符合以上性能的检测报告）

1.1、通风柜表面金属喷涂层硬度≥5H；附着力应不低于0级。

1.2、通风柜经耐腐蚀性试验后无鼓包产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。

1.3、通风柜经检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果为未检出；

2.性能要求：通风柜排风性能型式检验同时符合JB/T6412-1999《排风柜》和以下几项具体技术指标（提供由CMA或CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。）

2.1、浓度测试(内测法）、（外测法)SF6、扰流测试平均泄漏浓度均应≤0.10 ppm；

2.2、排风性能平均面风速0.35m/s～0.55m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%；可视化测试－局部、大烟雾均无逃逸；

2.3、示踪气体浓度、拉门影响测试、周边扫描：泄漏浓度平均值均应≤0.01ppm；

2.4、流动显示试验应无逃逸，阻力试验及控制浓度试验均应符合要求。

3.技术参数：

3.1、内衬板：背板、导流板、内衬板、顶板：采用陶瓷涂层钢板，材质要求A级防火无机材料，耐腐蚀，易清洁。

3.2、结构：

①双侧立柱前面板采用分段式功能块设计，可随时拆卸，实现互换、调整、后加如电源、水阀、气阀、控制等功能；②配置4个插座，10A和16A电源各配置2个；

3.3、五金配件:

①采用铝合金同步轮，不锈钢实芯杆连动，钢丝外包覆尼龙带传动，传动力为1KG力即可升降玻璃视窗，整体具有良好的防腐性和免维护保养性。②采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准。
	组
	1
	

	14
	中水盆+实验室专用三口水龙头
	PP大中槽：550*450*310mm

水龙头：三口鹅颈
	中水盆

1.采用防溢流一体化水槽，主体厚度≥7mm，水槽主体四个周边平整度≤1.0mm。

2.水槽落水头堵臭装置：组合式高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。水槽配套的排水管为PP材质，符合国家标准。

3.水槽需提供以下验证产品质量的相关检测证明文件：符合国家最新现行标准

耐化学腐蚀和耐污染性能检测，依据QB/T 2658-2017标准，经体积分数为10%乙酸；质量分数5%氢氧化钠；体积分数70%乙醇；次氯酸钠5%活性氯，质量分数1%的亚甲基蓝；氯化钠170g/L，稀释到50%的溶液分别试验，经试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点，损坏等。提供通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的相关检测报告。

实验室三口水龙头

1.水龙头：实验室专业三口鹅颈龙头，出水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。

2.涂层为高亮度环氧树脂涂层。陶瓷阀芯：90度旋转，静态耐压2.5MP保压60s阀芯上游部件无永久性变形。出水口可拆卸清洗具缓压作用。

3.采用加厚的国标65铜挤压铜管，螺纹密封的螺纹精度应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，非螺纹密封的螺纹精度应符合GB/T7307的规定，按GB/T7307的外螺纹应不低于B级精度。

4.水龙头需提供以下验证产品质量的相关检测证明文件：

4.1、应提供符合国标GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》的检测报告，节水认证。

4.2、附着力：附着力检测结果值要求达到0级。水嘴上较平整的表面进行划格试验达到1级要求。
	套
	40
	[image: image14.png]



[image: image19.jpg]



[image: image15.png]



[image: image16.png]




	15
	滴水架
	PP滴水架
	符合国家最新现行标准

1.规格：400*550mm；

2.在水槽旁配置质轻，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀滴水架，整体采用PP材质。

3.所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用；

4.滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。可拆卸式架杆定位牢固，无上下松动现象；面板中心处经不小于100N（报告为100N）拉力试验后，定位孔不应失效和裂开；

5.滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计。

6.材质：高密度PP；提供通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的相关检测报告。

7．符合GB/T 11547-2008标准要求，提供通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的相关检测报告。

8．符合GB/T 32487-2016标准要求，提供通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的相关检测报告。（包括但不限于塑料材料理化性能冲击强度、邵氏D硬度。）
	套
	21
	[image: image17.png]




	16
	洗眼器
	桌上型双口洗眼器
	1、规格：桌上型双口；

2、主体：采用加厚铜质H59-1，表面经环氧树指粉末静电喷涂；

3、304#不锈钢连结软管长度：≥1500mm；水压要求：≥2 bar；流量要求：≥6公升/分钟。

4、进水管: 软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管。

5、操作方式：按压式握把水阀开关，具固定键可使水阀保持常开以方便操作；

6、采用单口气泡式出水莲蓬头设计，安装于台面上，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，防尘盖具有防脱落功能；水流量在测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：6.1L/min，能保持洗眼时间15min。检测依据符合GB/T 38144.1-2019《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》。提供通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的相关检测报告。

7、固定底座：采用不锈钢材质基座。
	套
	21
	[image: image18.png]




	17
	药品柜
	900*450*2350
	1、门板：采用对四开门形式，柜体每两片门间无中央垂直支柱阻挡；上部门板镶嵌5mm 厚钢化玻璃，塑料边条压边，柜门内带2块活动层板。下部为钢制对开门，柜内带一层活动层板，上下柜门之间有一层固定层板，表层经除油、除脂、除锈，陶化后采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，柜体内部加钢衬。

2、铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，开启≥110度。

3、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

4、把手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	个
	6
	

	18
	通风药品柜
	900*450*2000
	1、门板：采用对四开门形式，柜体每两片门间无中央垂直支柱阻挡；上部门板镶嵌5mm 厚钢化玻璃，塑料边条压边，柜门内带2块活动层板。下部为钢制对开门，柜内带一层活动层板，上下柜门之间有一层固定层板，表层经除油、除脂、除锈，陶化后采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，柜体内部加钢衬。

2、铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，开启≥110度。

3、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

4、把手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。

备注：该家具要连接通风设施。
	个
	7
	

	19
	万向集气罩
	200m³/h
	1、规格型号：三节；

2、关节：高密度（PP）环保增强材质，关节内部空气流道为圆弧结构；关节加厚设计； 关节密封圈：（PP）环保增强材质；关节连接杆：304不锈钢材质；关节平衡支撑结构：线径≥5mm专用不锈钢弹簧钢扭力弹簧；关节松紧旋钮：高强度PC聚碳酸酯材质，内嵌不锈钢加厚螺母，不锈钢平面推力轴承，与关节连接杆锁合；

3、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮控制流量，阀门0-90°调节分9挡定位精准控制；

4、活动功能：配备三组Z轴方向折叠关节，折叠角度75-300°；一个水平360°旋转、末段关节上下各一个360°旋转功能，做到无死角覆盖；

5、固定底座法兰：具有防腐涂层的≥5mm厚碳钢材质；

6、底座延长管：表面喷砂阳极氧化铝镁合金材质尺寸≥110*110mm；

7、连接导管：直径≥75mm（内径）表面喷砂阳极氧化铝镁合金材质；

8、活动范围：折叠臂在1.5米半径范围内任意悬停；

9、集气罩口：阻燃PC透明聚碳酸酯材质;罩口折光率：≥1.5，依据GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》提供屈光度，和可见光透射比的检测报告）；

10、万向罩需提供以下验证产品质量的相关检测证明文件：

10.1、万向抽气罩铝合金管型材：依据GB/T10125-2021标准，铝合金管型材中性盐雾试验24小时外观无可视变化，或依据GB/T12967.3-2022检测方式，铜加速盐雾24小时检测。

10.2、万向抽气罩铝合金管型材：铝合金管型材表面经氧化处理，需提供漆膜表面硬度检测项目。
	套
	50
	

	20
	防火安全柜
	1090*460*1650mm
	1、规格：1090*460*1650mm

2、产品符合防火认证，防爆认证（提供相关证明文件）；

3、柜体采用厚度≥1.0mm的优质钢板，双层防火钢板结构，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层，柜子内外喷涂（不含铅瓷漆），防止化学侵蚀；

4、三点联动式门锁，开启角度180度，柜门配有双钥匙；

5、防漏液槽高度≥50mm；柜体配备可调镀锌层板1块，高度任意调节，设有双透气孔。

6、配套专业规范的警示标签；

7、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地装置。
	个
	1
	

	21
	吊柜
	L*300*600
	1、门板：采用对开门形式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板镶嵌5mm 厚钢化玻璃，塑料边条压边。表层经除油、除脂、除锈，陶化后采用优质环氧树脂粉末静电喷涂，柜体内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，柜内带一层活动层板。

2、铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，开启≥110度。

3、把手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	127
	

	22
	实验凳
	Φ320mm
	1.气压升降五脚实验凳。PU聚氨酯一体成型椅面。加长加厚型防爆气压杆，凳面下有抗暴钢板保证安全。
	把
	171
	

	23
	PP大水槽+三口龙头
	内径：800*460*330；三口鹅颈
	PP大水槽

水槽需提供以下验证产品质量的相关检测证明文件：

耐化学腐蚀和耐污染性能检测，依据QB/T 2658-2017标准，经体积分数为10%乙酸；质量分数5%氢氧化钠；体积分数70%乙醇；次氯酸钠5%活性氯，质量分数1%的亚甲基蓝；氯化钠170g/L，稀释到50%的溶液分别试验，经试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点，损坏等。提供通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的相关检测报告。

实验室三口水龙头

1.水龙头：实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。

2.涂层为高亮度环氧树脂涂层。陶瓷阀芯：90度旋转，静态耐压2.5MP保压60s阀芯上游部件无永久性变形。开关旋钮为高密度PP/ABS。出水口可拆卸清洗具缓压作用。

3.采用加厚的国标65铜挤压铜管，螺纹密封的螺纹精度应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，非螺纹密封的螺纹精度应符合GB/T7307的规定，按GB/T7307的外螺纹应不低于B级精度。

4.水龙头需提供以下验证产品质量的相关检测证明文件：

4.1、应提供符合国标GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》的检测报告，节水认证。

4.2、附着力：附着力检测结果值要求达到0级。水嘴上较平整的表面进行划格试验达到1级要求。
	套
	6
	[image: image2.png]




	24
	走入式通风柜
	1800*900*2000
	1.技术参数：

1.1、材质：背板、导流板、内衬板、顶板等采用陶瓷涂层钢板，材质要求A级防火无机材料，耐腐蚀，易清洁；

1.2、结构：

①通风柜上下柜体为整体落地式，对开门设计，结构稳定；②双侧立柱前面板采用分段式功能块设计，可随时拆卸，实现互换、调整、后加如电源、水阀、气阀、控制等功能；③配置4个插座，10A和16A电源各配置2个；

采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准。
	台
	2
	[image: image3.png]





	25
	展示柜
	900*450*2000
	1.规格：900*450*2000mm

2.结构:柜体为钢制结构，采用优质冷轧钢板，钢板裸板厚度≥1.0mm厚，表面优质环保静电喷塑，易清洁、防腐蚀。门板采用安全防爆玻璃制作，厚度≥5mm。

3.优质五金件，优质脚垫。
	个
	6
	[image: image4.jpg]




	26
	定制文件柜
	700*300*2000
	1.规格：700*300*2000mm

2.结构:柜体为钢制结构，采用优质冷轧钢板，钢板裸板厚度应≥0.8mm厚，表面优质环保静电喷塑，易清洁、防腐蚀。门板采用安全防爆玻璃制作，厚度≥5mm。

3.优质五金件，优质脚垫。
	个
	1
	

	27
	储物柜
	900*450*2000
	1.规格：900*450*2000mm

2.结构:柜体为钢制结构，采用优质冷轧钢板，钢板裸板厚度应≥1.0mm厚，表面优质环保静电喷塑，易清洁、防腐蚀。

3.优质五金件，优质脚垫。（15门柜，带锁具，标签插槽，通风口）
	个
	4
	[image: image5.png]




	28
	边台
	750*900mm
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为固定柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥650mm。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	48
	[image: image6.jpg]





	29
	中央台
	1500*900mm
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为固定柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥650mm。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	43
	

	30
	边台
	750*900mm
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥650mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	22
	

	31
	中央台
	1500*900mm
	1.总体要求：实验台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求、符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告；）

1.1、焊接件焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边等现象；

1.2、金属喷涂层硬度≥5H；涂层≥80μm，抗盐雾性能不低于10级；

1.3、≥20mm陶瓷台面，通过 CMA 或者 CNAS 认 证的检测机构出具的检测报告复印件，实验台面生物耐污染性≥ 5 级，抗菌性能符合 QB/T4371- 2012 的要求或JC/T897-2014的要求；

1.4、台面耐污染性、耐高温、抗化学试剂、吸水率、耐光色牢度、表面划痕性能、破坏强度检测、重金属检测符合标准；

1.5、实验台平衡荷载100kg，300N力情况下，1万次水平耐久性试验无损坏；实验台在600N力情况下，1万次垂直耐久性试验无损坏；

1.6 环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件喷涂层粉末需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2.台面：采用优质陶瓷台面，厚度≥20mm。

3.柜体结构：

3.1、采用整装焊接柜体，柜体的侧板、底板、背板、抽帮等每个独立部件内外侧均喷塑处理后组装为一体，柜门、抽屉面等采用双层板结构，柜体所有部件须选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，涉及到酸碱实验的柜体搁板采用搪瓷涂层钢板。

3.2柜体为可移动柜体，柜体深度550mm，柜体高度≥650mm，柜体下面带承重轮，其中2个承重轮带刹车。

3.3框架：钢框架采用国标≥40*60*2.0mm方管，承重≥500kg/㎡。

4.五金配件：

4.1滑轨：采用三节承重阻尼滑轨。

4.2铰链：采用不锈钢阻尼铰链（液压铰链），开启≥110度。

4.3调整脚：0-30mm钢芯尼龙可调整脚，可自由调整高低。

4.4拉手：约160*20mm  304不锈钢U型拉手，材质符合国家标准。
	延米
	12
	

	32
	通风试剂架
	360*800
	1. 总体要求：通风试剂架符合GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》要求或符合GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》要求及试验方法。外观及理化性能须符合以下要求：（提供具有CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

2. 功能柱主体由>1.2mm厚优质冷轧钢板制作，层板选用≥10mm 厚钢化玻璃，防腐，易清洁。层板加装防护挡杆。挡杆前面设有凹槽,凹槽内可以搭配不同颜色的装饰条来提升美观度。

3.试剂架高度≥75cm，含两层层板，两层层板间距可调节。

4.下层层板下方为通风柜体，通风量适配科研楼风机。
	延米
	21
	

	33
	试剂架
	360*800
	1.外观：试剂架符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法（提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的符合以上性能的检测报告复印件加盖投标人公章）

1.1、平整度，面板、正视面板件≤0.2mm。

1.2、玻璃件外露周边应磨边处理，安装牢固；玻璃不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷。

1.3、金属件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无气孔、咬边；焊接处表面波纹应均匀。

2.结构：

2.1、功能柱主体由≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，试剂架为五边立柱结构，试剂架每个柱体共有2个功能面，单个功能面均分4个功能面块（插座面板），每个柱体共计8个功能面块；每个功能面块均可拆卸、互换，可安装电源、遥控水龙头、遥控气阀,两层试剂架层板，柱体上与层板连接调节的排孔为隐藏式结构，柱体表面不得有排孔，或更优的解决方案。

2.2、层板：选用≥10mm厚钢化玻璃，防腐，易清洁。层板加装防护挡杆，挡杆为长圆形铝合金材质，表面环氧树脂喷涂处理，内部必须设有加强筋有效防止变形。挡杆前面设有凹槽，凹槽内可以搭配不同颜色的装饰条来提升美观度。

2.3、预留试剂架专用灯灯架，预留的灯架长度规格符合试剂架长度，方便灯光均匀照向台面。

3.所有钢制件表面须经过除油、除锈及磷化等工序处理后，采用优质环保纯环氧树脂粉末静电喷涂。
	延米
	10
	

	34
	塑钢通风罩
	2550*1500*1500
	1.1、浓度测试(内测法）、（外测法)SF6、扰流测试平均泄漏浓度均应≤0.10 ppm；

1.2、排风性能平均面风速0.35m/s～0.55m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%；可视化测试－局部、大烟雾均无逃逸；

1.3、示踪气体浓度、拉门影响测试、周边扫描：泄漏浓度平均值均应≤0.01ppm；

1.4、流动显示试验应无逃逸，阻力试验及控制浓度试验均应符合要求。

2.技术参数：

2.1、材质：背板、导流板、内衬板、顶板等采用陶瓷涂层钢板，材质要求A级防火无机材料，耐腐蚀，易清洁。

2.2、结构：

①双侧立柱前面板采用分段式功能块设计，可随时拆卸，实现互换、调整、后加如电源、水阀、气阀、控制等功能；②配置4个插座，10A和16A电源各配置2个；

2.3、五金配件:

①采用铝合金同步轮，不锈钢实芯杆连动，钢丝外包覆尼龙带传动，传动力为1KG力即可升降玻璃视窗，整体具有良好的防腐性和免维护保养性。②采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准。
	组
	4
	

	35
	储物柜
	600*2400
	1.规格：600*2400mm

2.固定于墙壁。结构:柜体为钢制结构，采用优质冷轧钢板，钢板裸板厚度应≥1.0mm厚，表面优质环保静电喷塑，易清洁、防腐蚀。

3.分为上中下三层柜门，每层柜门高度80cm，宽度50cm，每层柜门内部中间加承重隔断分为上下各40cm。
	延米
	4
	

	36
	储物柜
	400*2400
	1.规格：400*2400mm

2.固定于墙壁。结构:柜体为钢制结构，采用优质冷轧钢板，钢板裸板厚度应≥1.0mm厚，表面优质环保静电喷塑，易清洁、防腐蚀。

3.分为上中下三层柜门，每层柜门高度80cm，宽度50cm，每层柜门内部中间加承重隔断分为上下各40cm。
	延米
	23
	


山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

	序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币（山东大学指定地点价）

	2
	交货时间
	合同签订后30天安装完毕

	3
	付款方式
	安装验收合格后，招标人支付货款（按实际工程量计算）的100%。

	4
	安装验收
	A、中标人应制定切实可行的安装方案，在规定时间内全部安装完毕。安装地为甲方指定地点。 

B、中标人必须严格遵守国家相关的法律法规和学校有关规定，制定相应的安装规章制度、文明施工、安全施工等保障措施，组织专业安装队伍，明确岗位责任制及相关负责人，杜绝安全事故。

C、安装人员应服从学校相关部门的管理与协调，安装过程中应保护楼内墙壁及其它设施，及时清理包装袋等杂物，保证地面环境整洁，若造成损失应负责恢复或赔偿。

D、货物验收由学校相关部门组织进行，将对货物进行检验，必要时进行破坏性抽检，检验依据为投标书中承诺指标，相关检测费用由中标人支付。验收合格后填写山东大学家具验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。

E、如验收时货物质量与招标要求有负偏离，中标人需承担相应的法律责任，且招标人将对其合同款做相应扣除。

	5
	保修与维修
	A．质保期：5年。

B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。（该项费用包含在报价中）

C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。出现问题接招标人通知后4小时内到达现场，3日内解决，否则7日内更换，终身维修。否则中标人应赔偿相应损失。

D．中标人应定期回访用户。

E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按合同的折扣率给予优惠。

F.投标人承诺中标后5年内提供一次中标（成交）家具全流程搬迁服务，包含拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能检测等，并保证搬迁后性能符合要求。（该项费用包含在报价中）。

	6
	其他要求
	投标人根据现场实际测量结果确定产品规格尺寸和安装方案，经招标人确认后按合同执行。


第五章  合同格式

一、签定合同 

1.中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订中标合同。

2.中标人应按照采购文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3.采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

4.双方签订《设备（家具）采购合同》（国内设备）。

设备（家具）采购合同

订立合同双方：                                              合同编号：         
                                                                   招标编号：         

购货单位： 山东大学            ，以下简称甲方               签订日期：_________

供货单位：                    ，以下简称乙方                签订地点： 山东济南
　　   甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商，签订本合同。

一、采购货物清单： 

	品名
	型号规格
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	交货时间
	售后服务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额( 大写 )：       佰    拾    万    仟    佰    拾    元    角    分


二、质量技术标准：合同及招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等，有国家标准按照国家标准执行。

三、交货地点和接货单位（或接货人）：山东济南山东大学           院（部）           室（所），交 （提） 货办法和费用：一切运杂费由乙方承担。                                

四、质量检验标准及验收办法：质量检验标准按照合同及招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行。                                             

五、包装要求及费用负担：费用由乙方承担 ，包装要求：                     。     

六、结算方式及期限：

七、甲方权利义务责任：（1）甲方应于货物验收后    日内付款，未按合同约定付款的，延期超过一个月，甲方应支付乙方货款总值千分之三的违约金。（2）违约：乙方应当按照合同约定期限交付货物，迟延交付，每延期一天，应向甲方支付货款总值千分之五的违约金。（3）乙方延迟交货    日内，未按合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付货款总值百分之三十的违约金。

八、乙方权利义务责任：（1）乙方应当按照合同约定交付合格货物；（2）乙方没有按照约定时间交付货物，乙方应当支付不能交货的货款总值千分之五的违约金；（3）乙方交付货物质量不合格，乙方应负责包修，包换，包退，并承担因而造成的损失；（4）货物包装应符合合同约定，如不符合合同约定，甲方有权拒绝验货；（5）不符合合同约定的货物，乙方应于甲方通知后五日内取回货物，并负担运输费用；逾期取回的，应支付甲方代管期间实际支付的合理支出费用；（6）因乙方原因错发货物，乙方应按合同约定负责将货物运到指定的到货地点或接货人，并承担由此给甲方造成的损失。

九、损失风险：货物在验收前的损失风险由乙方承担，验收后的损失风险由甲方承担。

十、保修与维修培训等售后服务：详见第一条或附件相关内容。

十一、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决，并就协商一致的内容订立变更条款或补充协议。协商不成时，向甲方住所地人民法院起诉。

十二、本合同共有    份附件，附件是合同的组成部分。

十三、其它未尽事项，由双方协商解决或另订附件，附件与合同具有同等效力。本合同自甲乙双方共同签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
 甲方： 　　　　　                                  乙方：

委托代表人： 　　　　　　　　　　                  委托代表人： 

地址：　　　　　                                   地址：

电话：　　　　　    　　　　　                     电话：

开户账号：  　　　　　　　　　    　               开户账号：

银行： 　　　　　　　　　　　　　                　银行：

甲方业务主管部门（公章）：　　　　　　             乙方业务主管部门（公章）： 
　　　　　　　　　　　　　    
       年   月   日                                       年   月   日 

第六章  附   件
附件一：投标函

投   标   函

山东大学：

经研究，我方决定参加招标编号为SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191的山东大学药学科研楼实验家具采购项目的投标。为此，我方郑重声明以下及点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件，电子版1份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物及服务。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为120日历天。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）

开户银行名称： 

开户银行账号： 

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年   月   日

附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、设备的制造商授权书

（一）法定代表人身份证明

供 应 商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（若法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证扫描件）

         年        月        日

（二）法定代表人授权委托书

山东大学：

                       （供应商名称）法定代表人       授权我公司         （职务或职称）         （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次山东大学药学科研楼实验家具采购项目（招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191）招标活动的一切事宜。

特此授权。

	附法定代表人身份证正面影印件
	
	附授权代理人身份证正面影印件

	附法定代表人身份证反面影印件
	
	附授权代理人身份证反面影印件


单位名称（公章）：                          
法定代表人签字或盖章：                  
年    月    日

附件三：开标一览表

开标一览表

招标编号：
供应商名称（加盖电子公章）：

	设备名称
	规格型号
	制造商
	国家或地区
	数量
	报价

（元/总价）
	币种
	供货安装期

（天）
	质保期（年）
	服务承诺
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）当包内包含多种产品时，设备名称为项目名称，数量为1宗；（2）规格型号：当包内包含多种产品时，仅提供核心产品型号；（3）制造商：填写核心产品制造商及品牌；（4）报价：人民币（元/总价）（5）包内包含多种产品时，所投产品制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的其中一类，请“备注”一栏中注明是否为小微企业。

附件四：报价明细表

报价明细表 

招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191
项目名称：山东大学药学科研楼实验家具采购

单位：
	序号
	货物名称
	规格

型号、材质
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1、供应商须按采购货物清单顺序填报上表。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件五：随设备提供的备品备件、易损件、耗材、专用工具明细表

随设备提供的备品备件、易损件、耗材、专用工具明细表

招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191

项目名称：山东大学药学科研楼实验家具采购
	序号
	备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称
	生产企业
	型号规格
	数 量
	单 位
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件六：质保期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

质保期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191  

项目名称：山东大学药学科研楼实验家具采购
	序号
	备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称
	生产企业
	型号规格
	数 量
	单 位
	单 价
	总价（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	大写：                    （小写：           ）


说明：本表费用不包含在投标总价中。

供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件七: 技术条款响应一览表

山东大学药学科研楼实验家具采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）
	供应商响应（供应商填写）

	配置

序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量
	数量
	技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注:1、此表必须按要求填写，如缺此表按无效投标处理。

2、若所投产品为成熟产品，供应商应在投标文件中提供产品技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证，否则评标委员会有权视相应技术参数为不响应，按负偏离进行处理（★条款除外）；若所投产品为定制产品，供应商应在投标文件中提供制造商具备定制研发和生产能力的证明材料。
供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件八：业绩一览表

业绩一览表

（自投标截止日向前推三年精确到月）

招标编号：SDJDHD20250384-Z115/SHZB2025-1191

项目名称：山东大学药学科研楼实验家具采购   
	货物

名称
	品牌
	型 号
	数量
	出售

时间
	购买

单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表后须附相应业绩证明材料影印件，并对其真实性负责。

供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件九：商务条款响应一览表

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

	项目

序号
	项目名称
	采购人要求
	供应商响应

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件十：供应商资格证明文件（部分）

格式1：供应商资信证明文件

供应商需提交2024年度经审计的财务报告影印件或开户银行出具的资信证明。

说明：

1、2024年度经审计的财务报告需加盖本单位公章。

2、银行资信证明可提供开户银行在开标日前开具的有效期内的资信证明影印件（若资信证明注明影印件无效，需提交正本）。（银行资信证明须供应商开户银行出具）

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

格式2：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 
山东大学：

我公司在参加本次政府招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策。（重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

特此声明。

供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

格式3: 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附提交投标文件截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料（近6个月是指2025年7月-2025年12月）；

（1）提交投标文件截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳税收证明，例如税收完税证明、电子缴税付款凭证等；

（2）提交投标文件截止时间前近6个月任意一个月供应商依法缴纳社会保障金的证明材料，例如社会保险基金专用票据、社会保险个人权益记录单等；

（3）供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料。

格式4：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如履行合同的设备、场地、技术人员等）。

证明材料参考格式：

	履行合同所必需的设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	专业技术能力

	序号
	技术人员姓名
	职称/岗位证书/学历证书
	身份证号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应在履行合同所必需的设备中填写相关设备名称，如为制造商填写生产设备名称，如为安装单位填写安装调试所需的设备名称；在专业技术能力中填写技术服务人员的相关内容。
供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件十一：执行政府采购优惠政策的证明文件

格式1：中小企业声明函（货物）

招标编号：              
供应商名称：（公章）    

法定代表人或授权代理人代表签字（或盖章）： 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

    1. （标的名称） ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

    2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
     ……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   单位名称（盖章）：

          日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式3：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元/人民币
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	产地
	制造厂家
	单价
	合价

	节能产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	节能产品报价小计：        元，占总报价的权重：   %

	环境标志产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品报价小计：        元，占总报价的权重：   %

	备注：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。

2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的在品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料影印件，否则不给予政府采购政策优惠。


供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日
符合政府采购优惠政策的证明材料

格式4：政府强制采购节能产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	产品型号
	节能标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书影印件）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，并提供要求的证明资料，否则按无效投标处理。

供应商名称（公章）：                          

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：        

  年   月   日

附件十二：投标文件封面格式

封面格式

	电子投标文件

项目编号：

项目名称： 

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：


21

