[bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc39658714][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc39658758][bookmark: _Toc152076182]采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc39658715][bookmark: _Toc39658759][bookmark: _Toc5248][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc152076183]一、项目概况
[bookmark: _Toc22683]采购项目名称：纳米压痕仪，本项目为1个包。本项目预算金额为人民币260.00万元（含外贸代理和汇率浮动费用），允许原装进口产品参与投标。本项目核心产品为：纳米压痕仪。
2、 [bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc152076184]技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	招标人要求

	配置
序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	纳米压痕仪
	1、纳米压痕
(1) ▲力量加载方式：静电压驱动；
(2) ▲最大载荷力：≥10mN，载荷力分辨率：≤1nN；
(3) 载荷噪音背景：≤80nN；
(4) 最小接触力：≤100nN；
(5) 最大位移：≥5μm，位移分辨率：≤0.006nm；
(6) 位移噪音背景：≤0.5nm；
(7) 热漂移：≤0.05nm/s。
2、纳米摩擦
(1) 通过压电陶瓷连带电容传感器进行磨损测试；
(2) 可配合原位扫描成像算出体积移除概率。
3、原位扫描成像
(1) ▲在样品台上可以对多个样品进行连续不间断的3D原位扫描成像；扫描过程中压头移动扫描；原位扫描探针的位置控制精度：压痕±10nm的位置；
(2) 扫描频率：0.1Hz～3.0Hz；
(3) 扫描分辨率：≥256×256像素点。
4、动态力学测试	
(1) 频率范围：0.1Hz～300Hz；
(2) 最大动态振幅力：≥5mN；
(3) 最大准静态力：≥10mN；
(4) 最大动态振幅：≤2.5μm；
(5) 最大准静态位移：≤5μm。
5、快速压痕
(1) 快速力学特性测试：≥2个压痕点/秒；
(2) 可形成硬度和模量统计分布特性图像；
(3) 可自动与原位扫描成像图像叠加，做力学与表面形貌分布图。
6、定位平台
(1)▲可以兼容各种形状的样品，兼容≥100mm×100mm×50mm的样品；
(2)X、Y方向平台可移动范围: ≥150mm×50mm；
(3)Z方向可移动范围：≥45mm；
(4)X、Y方向步长分辨率: ≤50nm；Z步长分辨率: ≤5nm。
7、高温模块
(1) ▲温度操作范围：室温～800℃；
(2) 采用PID温度控制；
(3) 采用微腔式加热，具有加热和温度反馈功能，同时腔体上下均具有循环水冷却系统；
(4) 最大加热速率：≥20℃/min；温度分辨率：0.1℃；控温精度：≤0.8%；
(5) ▲可兼容纳米压痕、动态力学模块、快速压痕模块、原位成像等模块，得到材料在800℃高温下的动态力学性能、硬度和模量空间分布及原位扫描成像图。
8、数据采集系统
(1) 数据采集频率≥30kHz。
9、专用电化学测试模块
10、附件：
(1) 金刚石材质玻氏压头 4个；
(2) 标准样品一套；  
(3) 专用工具一套；
(4) 样品磨抛装置一套。
	1
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[bookmark: _Toc26962][bookmark: _Toc39658718][bookmark: _Toc19838][bookmark: _Toc39658762]山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	
项目
序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）
CIP山东大学价（进口设备）

	2
	交货时间
	合同签订后5个月内（国产设备）
收到信用证5个月内（进口设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）
100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。（进口设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，投标人承诺中标后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人承诺中标后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	保修与维修
	A．质保期：国产设备3年，进口设备1年。
B．投标人承诺中标后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．投标人承诺中标后定期回访用户。
E．投标人必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。
G.投标人承诺中标后5年内提供一次中标设备全流程搬迁服务，包含设备拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能参数检测等，并保证搬迁后设备性能符合要求。（该项费用包含在投标报价中）。
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