
[bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc39658714][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc39658758][bookmark: _Toc152076182][bookmark: _GoBack]采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc39658715][bookmark: _Toc39658759][bookmark: _Toc5248][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc152076183]一、项目概况
[bookmark: _Toc22683]采购项目名称：实验动物设备采购，本项目共分为2个包。本项目1包预算金额为人民币75.00万元、2包预算金额为人民币110.00万元，不允许进口产品参与投标。本项目1包核心产品为实验动物血液生化分析系统，2包核心产品为小动物光学活体成像系统。
2、 [bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc152076184]技术条款及商务条款响应要求
1包：
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	实验动物血液生化分析系统
	1.该设备用于微循环血流灌注量监测，软件支持DICOM协议
#2.设备类型：彩色CCD相机数≥2个
#3.数据监测相机：≥2440×2048 像素
4.行为记录相机：≥1900×1200像素
5.监测激光波长：≥780nm，激光功率：≤85mW
6.指示激光波长：≥650nm，激光功率：≤1mW
7.采样频率：≥90帧/秒
8.监测距离：自动判定，工作距离≥15cm-40cm
9.监测面积：自动判定，精度≤0.01mm²，≥20cm × 24cm
10.全景相机最大成像面积：≥40cm × 60cm，可根据需要放大缩小，调节图片亮度
11.图像动态距离测量：可以实时测量血流图及强度图里任意两点之间的直线距离，精度≤0.001mm
12.可于实验完成后任何时间添加感兴趣区域或修改感兴趣区域形状，即时更新感兴趣区域面积，精度≤0.01mm²
13.可标记感兴趣的时间线，可生成沿途血流曲线，可以分时间段显示这条线上的均值
#14.动态计算：可在监测同时计算感兴趣区域监测数值，数据记录和数据分析可同步行进，支持数据追加记录。
15.项目编辑器：数据库方式管理数据，可加密、可预先设定项目名称，包括但不限于监测距离、检测范围、采样频率及数据平均化记录等内容。
#16.软件具备自动校准提示功能：至少满足标准液校准和零值校准两个模式。配备原装校正装置
17.具备叠加图层功能，可调透明度0%-100%。
18.软件的版面结构可调整。
19.自动计算感兴趣区域面积、平均值、标准差等统计学参数
20.视频播放：能够以1/4倍速～64倍速播放，视频导出：可以将监测记录导出为视频格式视频文件，含曲线、血流、实验过程彩色录像等。
21.操作臂：支持台面夹持（适用厚度1-10cm）及台车安装，
可调高度10-50cm，水平360°和垂直±90°万向旋转设计。
22. 配套数据采集处理终端1套（预装分析软件1套）。     
	1套
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[bookmark: _Toc26962][bookmark: _Toc39658718][bookmark: _Toc19838][bookmark: _Toc39658762]山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）

	2
	交货时间
	合同签订后1个月内（国产设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。

	6
	质保
	A．质保期：国产设备 5 年。
B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。
E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)。





2包：
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	小动物光学活体成像系统
	
	1套

	#1.1
	
	采用顶置式背照射CCD，工作温度≤-90℃，有效像素数量≥1000 x 1000，温度可视化
	

	1.2
	
	CCD相机：芯片尺寸≥1.3cm x 1.3cm，量子效率≥80%（500-700nm）
	

	1.3
	
	采用50 mm焦距定焦镜头，最大光圈f/0.95
	

	1.4
	
	检测灵敏度：可检测小鼠皮下≤50个生物发光细胞的产品
	

	#1.5
	
	荧光光源覆盖波段：400-1000nm全波段连续光谱
	

	1.6
	
	光源功率≥100W
	

	#1.7
	
	激发光滤片转轮可同时装载滤片≥10个，标配滤片≥9个
	

	#1.8
	
	发射光滤片转轮可同时装载滤片≥4个，标配滤片≥4个
	

	1.9
	
	滤光片采用离子束溅射技术进行硬涂层处理，透光率≥90%，截止深度OD≥7
	

	1.10
	
	动物载物台温度范围：20-40℃，可控，即时温度可显示
	

	1.11
	
	软件包含图像获取及数据分析模块，具备成像参数设置向导，可通过软件设置自动顺序成像、时间序列成像、多通道成像、生物发光和荧光多模式顺序成像等功能
	

	1.12
	
	软件内置≥50种荧光探针的光谱信息
	

	1.13
	
	具备圆形、矩形、轮廓线、不同规格微孔板等多种ROI圈选定量模式，用于信号的定量分析
	

	1.14
	
	荧光定量采用以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度、激发光强度等发出的光子数
	

	1.15
	
	细胞发光曲线测定功能，软件可以根据孔板成像数据，自动计算细胞的发光曲线及单细胞发光强度
	

	1.16
	
	仪器经过标准发光板的绝对校准，保证不同系统的感光能力一致
	

	2
	配置清单
	
	

	2.1
	
	成像仪主机1套
	

	2.2
	
	配套图像获取软件1套，分析软件≥4套（可装于不同终端便于分析）
	

	2.3
	
	专用小动物气体麻醉系统1套，包含：
1)麻醉机及麻醉剂空气泵，适合动物重量≤10KG；
2)预麻室：对小动物实施诱导麻醉，尺寸≥长25cm×宽14cm×高6cm
3)专用工作台：内置在暗室内，连接麻醉机对小动物持续麻醉，面积≥长34cm×宽25cm
4)动物面罩：可进行角度调节，麻醉罐流量范围≥0～10L/分钟，氧气流量≥0～4L/分钟
5)气体过滤罐：能有效过滤麻醉剂。
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山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）

	2
	交货时间
	合同签订后15个工作日内（国产设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。

	6
	质保
	A．质保期：国产设备5年。
B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。
E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)。



