采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc5248][bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc24908][bookmark: _Toc39658715][bookmark: _Toc39658759]一、项目概况
[bookmark: _Toc22683]采购项目名称：山东大学（青岛）光机系统加工测试项目，本项目为1个包。本项目预算金额：190.30万元（人民币）。
2、 [bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc15829][bookmark: _Toc16001]技术条款及商务条款响应要求
山东大学服务项目技术条款响应一览表
	序号
	名称
	技术规格指标
	数量

	1
	光学镜片加工
	（1）45°分束镜1光学参数
#①通光口径：≥Φ500mm（45°放置，透射光束直径≥Φ350mm）；
普通项1：②厚度：≥20mm；
普通项2：③透镜材质：低羟基熔石英材料（ZTQS-01B）。
（2）45°分束镜2光学参数
#①通光口径：≥Φ467mm（45°放置，透射光束直径≥Φ330mm）；
普通项3：②厚度：≥30mm；
普通项4：③透镜材质：低羟基熔石英材料（ZTQS-01B）。
（3）标准反射镜光学参数
#①通光孔径：≥Φ330mm;
普通项5：②厚度：≥22mm；
普通项6：③材料：微晶玻璃。
	4批（共7片）

	2
	镜片镀膜
	（1）45°分束镜1镀膜、45°分束镜2镀膜要求：
★①单侧表面镀二向色膜，入射角45°±5°
R≥95%@633nm，T≥95%@1040nm~1080nm，T≥95%@1030nm & 1018nm&885nm & 808nm；
#②单块玻璃膜层耐强光功率密度10kw/cm2@1064nm连续光；激光连续辐照100s，温升≤10℃；透射波前像差：≤λ/4（PV，@λ=633nm）。
（2）标准反射镜镀膜要求：
★①R≥98%@633nm，金属膜+保护膜；
#②面形精度：≤λ/10（PV，@λ=633nm)。
	4批（共7片）

	3
	机械结构加工
	（1）整机1指标如下：
普通项7：①中心光高：1500mm±10mm；
普通项8：②具备隔振调平功能；
普通项9：③组件底脚需具备平滑移动、稳定固定功能；
普通项10：④组件外侧由框架及罩壳封装用于密封遮光及防止灰尘干扰光路。
普通项11：⑤镜架材质：铟瓦合金钢（4J32）；
普通项12：⑥镜架具备电动调节功能，可实现俯仰≥±5°、旋转≥±5°调节。
（2）整机2指标如下：
普通项13：①中心光高：1245mm±20mm；
普通项14：②整机参考宽度：500mm；
普通项15：③具备隔振调平功能；
普通项16：④模块底脚需具备升降功能，并预留孔位与垫高工装连接；
★⑤整机2光学组件部分置于除雾组件内部，整机2内光学元件不起雾结露；
普通项17：⑥除雾组件存在打开、闭合两种状态，打开状态时可保证被测光束的有效传输，闭合状态时可维持整机2内光学元件温度处于露点以下，镜面不起雾结露。
普通项18：⑦镜架材质：铟瓦合金钢（4J32）；
普通项19：⑧镜架具备电动调节功能，可实现俯仰≥±2°、旋转≥±2°调节。
（3）标准反射镜机械加工指标：
普通项20：①镜架材质：铟瓦合金钢（4J32）；
普通项21：②镜架具备电动调节功能，实现俯仰≥±5°、旋转≥±5°调节。
	4批

	
	
	★以上服务均应按采购人图纸要求及数量加工。
	

	4
	噪声环境实验测试
	普通项22：测试环境：在噪声频谱100Hz~2000Hz，声压等级≤100dB。
实验测试时间：≥90小时。
测试结果：要求器件无损坏，可以正常使用
	投标时须提供相关测试方案并在测试完成后提供测试报告。

	5
	温湿振高环境实验测试
	普通项23：测试环境：在温度20℃~50℃，湿度20RH%~80RH%，气压20kPa~80kPa。
实验测试时间≥150小时
测试结果：要求器件无损坏，可以正常使用
	

	6
	多轴振动环境实验测试
	普通项24：测试环境：在振动频谱范围1Hz ~60Hz，加速度均方根≤2g。
实验测试时间≥90小时。
测试结果：要求器件无损坏，可以正常使用。
	

	7
	摆动-抖动环境实验测试
	普通项25：测试环境：在频谱范围20Hz ~80Hz，加速度均方根≤8g。
实验测试时间≥90小时。
测试结果：要求器件无损坏，可以正常使用。
	



注：本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。
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山东大学服务项目商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	中标价
	人民币

	2
	预算金额
	A. 光学镜片加工预算金额36.4万元；
B. 镜片镀膜预算金额60万元；
C. 机械结构加工预算金额28.8万元；
D. 噪声环境实验测试预算金额13.5万元；
E. 温湿振高环境实验测试预算金额30万元；
F. 多轴振动环境实验测试预算金额10.8万元；
G. 摆动-抖动环境实验测试预算金额10.8万元。

	3
	交货时间
	合同签订后45天内完成全部工作并出具测试报告。

	4
	付款方式
	合同签订后，一周内提供详细的加工、镀膜及测试方案，方案经采购人评估通过后支付合同金额60%；项目通过验收后支付合同金额30%；质保期满后支付合同金额10%。

	5
	交付物
	A.加工并镀膜后的光学镜片4批（共7片）（数量以图纸要求数量为准）；
B.机械机构件4批（数量以图纸要求数量为准）；
C.《噪声环境实验测试报告》1份、《温湿振高环境实验测试报告》1份、《多轴振动环境实验测试报告》1份、《摆动-抖动环境实验测试报告》1份。

	6
	安装验收
	A．验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。该验收单作为支付中标人货款的依据。
B．乙方应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
C．乙方派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	7
	培训
	A．乙方应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询。（相关费用包含在投标报价中）

	8
	机械结构
质保与维修
	A．质保期 1 年，质保期内，出现因制造质量及配套产品质量问题等引起的故障，由乙方负责并提供无偿质保和更换。
B．乙方应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。（相关费用包含在投标报价中）
C．乙方需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式，终身维修。
D．质保期内，乙方接到用户通知后，必须在 4 小时内响应并给予答复，48 小时内派人到达用户现场，排除和解决系统故障;属乙方责任的质量问题，如乙方不按时响应并提供技术服务，用户有权另行委托其它单位或人员提供技术服务，服务产生的费用乙方应补交。
E．质保期满后，当用户要求乙方提供技术服务时，乙方在接到用户通知后 24 小时内响应，72 小时内指派人员到达现场，和用户方人员共同排除和解决系统故障，提供有偿保修，仅收成本费。技术服务产生费用由用户支付。
F．乙方必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。



[bookmark: _GoBack]
