山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 多波长种子光源 | 1） 飞秒束种子源： （1）中心波长：910.0nm±10nm； （2）带宽（3dB）：≥200nm； （3）脉冲宽度：≤7fs； （4）脉冲能量：≥1nJ； （5）重复频率：77.76MHz±0.05MHz； （6）光束质量（M2）：≤1.2。 （7）输出束数：1束 （8）功率稳定性：≤1%（RMS，2h） 2） 皮秒激光种子源： （1）中心波长：800nm±5nm； （2）带宽（3dB）：15.0nm±5nm； （3）脉冲宽度：≤100fs； （4）脉冲能量：≥10mJ； （5）重复频率：10Hz±0.5Hz （6）光束质量：（M2）：≤1.3 （7）输出束数：1束 （8）功率稳定性：≤1%（RMS、2h） 3） 纳秒脉冲种子源： （1）中心波长：1053.0nm±0.5nm； （2）带宽：≥0.15nm （3）脉冲能量：≥1nJ/3ns方波/1kHz/束； （4）脉冲宽度：3ns （5）脉冲信噪比：≥45dB。 （7）输出束数：3束； （8）能量稳定性：≤1%（RMS，2h） （9）同步精度：≤3ps(RMS值)； 束间同步精度： 飞秒激光与皮秒激光：≤1ps(RMS) 飞秒激光与纳秒激光：≤30ps(RMS) 皮秒激光与纳秒激光：≤30ps(RMS) 纳秒激光与纳秒激光：≤30ps(RMS) 附件：台式工作站1台（内存容量64G、硬盘容量8T），27寸显示器2个 | 1 |
| 2 | 重频预放组件 | - 中心波长：1053nm±0.5nm； - 重频：1Hz； - 能量：≥1J/@3ns-5ns； - 能量稳定性：≤1%（RMS）； - 近场调制度：≤1.3:1。 | 1 |
| 3 | 预放参数测试组件 | - 脉冲波形：时间分辨≤100ps； - 光束近场：≤0.5%（零强度束宽）； - 光束远场：物方分辨率≤10urad； - 能量：测量不确定度±4%（k=2）； - 光谱：分辨率≤0.2nm； | 1 |
| 4 | 光束参数诊断组件 | - 脉冲波形：时间分辨力≤100ps； - 光束近场：空间分辨力≤0.5%（零强度束宽）； - 光束远场：物方分辨力≤10μrad； - 能量：测量不确定度±4%； - 脉宽：测量不确定度±2%。 | 1 |