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鲁成招标                                                                        山东大学生胶痕量金属离子检测仪采购电子参考招标文件

采购内容及项目要求
一、项目概况

本项目为山东大学生胶痕量金属离子检测仪采购，共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币70万元人民币。

技术条款及商务条款响应要求

技术条款响应一览表

	采购人要求（用户填写）
	投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量
	数量
	应答技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	1
	生胶痕量金属离子检测仪
	1.技术要求
1.1能够高精度检测多种痕量金属离子；

1.2测量方法应包括火焰原子吸收/发射分析、石墨炉原子吸收分析等方法；

1.3主机包括火焰和石墨炉两部分；可一键自动切换；

1.4背景校正：可在190nm-900nm范围内均采用塞曼背景校正；

1.5光路系统：采用实时双光束法，使用双检测器，同时采集和显示检测样品和参比信号；

2.光学系统

2.1光源:配置不少于8个灯架，需自动对焦准直；

2.2波长范围：190nm～900nm；

2.3自动波长校准：具备开机自动波长校准功能；

2.4配置消像差单色器；

2.5凹面衍射光栅：刻线≥1800线/mm，光栅面积≥60×60 mm；

▲2.6基线稳定性±0.0004Abs/30 min（提供实际测试图谱证明）；
2.7光谱带宽:档位数≥4。

3.火焰原子化系统

3.1背景校正：塞曼扣背景,在190nm-900nm波长范围内背景校正；

3.2磁场强度：≥0.8 T；

▲3.3检出限 Cu≤0.004 μg/mL（提供佐证材料）；

3.4燃烧头：耐腐蚀燃烧头，易清洁；

3.5喷雾器和雾化室：耐腐蚀，耐酸高效雾化器，可使用有机溶剂；

3.6基线稳定性：测试空白溶液(0.5%HNO3溶液)重复测试10次,计算标准偏差SD≤0.0002。

4.石墨炉原子化系统

4.1石墨炉测Cd特征元素检出限≤0.006μg/L（验收指标）；
▲4.2背景校正：在190nm—900nm采用直流偏振塞曼背景校正，磁场强度≥1.0T（需提供佐证材料）；
4.3具备石墨管污染情况的超痕量分析诊断系统；
4.4温度控制范围：室温~2900℃；
4.5温度控制方式：具有多段可编程升温功能；
4.6石墨炉自动进样器：3D定位进样器，≥60位；内置防尘设计；进样量1～100μL；

4.7具备样品暴沸监测或者报警功能；
4.8校正误差＜2%（塞曼背景校正，背景3A）；
4.9采用双检测器，能同时检测塞曼背景信号和样品信号。
5.软件功能

5.1信号测量方法：至少包含积分、峰高、峰面积、峰宽、BKG、样品、参比、发射强度等；

5.2样品表读取功能：可以在软件中直接导入样品表；

5.3每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值；

5.4可打印石墨管污染确认和进样针污染确认结果；

6.微波前处理装置

6.1微波谐振腔体容积≥70L;输出功率≥1900W，微波泄漏量≤0.05mW/cm2；

6.2微波门体为双层全不锈钢材质；

6.3配置高精度温度控制系统，具备连续实时测温功能，控温范围：0-500℃，样品控温精度:0.1℃；

6.4样品消解罐最高耐压：≥150bar（2200psi）；样品消解罐最高耐温：≥330℃；

6.5样品消解罐体积:≥100ml，同时处理反应罐数≥15个；

6.6样品消解罐和盖子的材料:TFM；保护外罐材质：复合石英纤维材料；

6.7高分辨率彩色触摸式智能控制终端，具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线。

★7.配置要求（交钥匙工程）

7.1原子吸收火焰石墨炉一体机:火焰石墨炉均采用塞曼扣背景,双检测器，一键切换；

7.2元素灯种类≥8个；

7.3石墨管 (50支）;

7.4进样针2个,进样杯1000个;

7.5配套冷却循环水1套；

7.6空压机1套；

7.7微波消解前处理装置；

7.8工作站1台:内存≥16G，硬盘≥1T SSD，液晶屏≥24寸；

7.9打印装置1台。
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备注：参考招标文件中涉及的所有标准、规范、规定如有更新或未详尽载明，均以最新颁布的标准、规范、规定为准。

山东大学采购商务条款响应一览表
	项目

序号
	项目名称
	采购人要求
	投标人（供应商）响应

	1
	成交价
	人民币（国产软件）
	

	2
	交付时间
	合同签订后60天内（国产设备）
	

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）
	

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。

B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。
	

	5
	培训
	A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在报价中）。
	

	6
	保修与维修
	A．质保期：3年。

B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决（该项费用包含在报价中）。

C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。

D．中标人应定期回访用户。

E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在报价中）。

G.投标人（供应商）承诺中标（成交）后5年内提供一次中标（成交）设备全流程搬迁服务，包含设备拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能参数检测等，并保证搬迁后设备性能符合要求。（该项费用包含在报价中）。
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