# 采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币400万元（包含外贸代理和汇率浮动费用）。

二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | 全光谱流式细胞分析仪 | 1.光路系统： #1.1 配置5只固体激光器： 355nm，功率≥20mw；405nm，功率≥100mw；488nm，功率≥50mw；561nm，功率≥50mw；635-640nm，功率≥80mw。形成五个独立光斑。 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 全光谱流式细胞分析仪 | 1.2 激光光束特征：采用平顶光斑技术或高斯光斑。 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 全光谱流式细胞分析仪 | 1.3 散射光检测通道：至少配有1个488nm前向角检测通道；1个侧向角检测通道。 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 全光谱流式细胞分析仪 | #1.4 荧光检测通道：≥64个荧光检测通道，每个通道可进行QC。 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 全光谱流式细胞分析仪 | 1.5 荧光检测器：采用雪崩式光电二极管（APD）或高灵敏度光电倍增管（PMT）检测器阵列来收集荧光信号。 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 全光谱流式细胞分析仪 | 2.检测性能： 2.1 荧光光谱记录：可以实现365-829nm范围内的荧光全光谱检测记录，可以检测由355nm、405nm、488nm、561nm、635-640nm激光器激发的全部染料。 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 全光谱流式细胞分析仪 | 2.2 侧向检测器分辨率：≤0.2μm微球。 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 全光谱流式细胞分析仪 | 2.3 最大检测速率：≥35000 eps。 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 全光谱流式细胞分析仪 | 2.4 荧光灵敏度：PE≤10 MESF; APC≤10 MESF。 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 全光谱流式细胞分析仪 | 2.5 自发荧光检测：支持检测细胞自发荧光光谱并将其作为独立的参数进行解析，支持单管样本同时解析≥5种自发荧光。 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 全光谱流式细胞分析仪 | #2.6 可实现同时检测≥40色标记。 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 全光谱流式细胞分析仪 | 3. 液流系统 #3.1 高通量上样器：具有制冷功能，4℃保持细胞活性状态；上样模式包括单管上样、96孔板自动上样和至少24管流式管上样等。 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 全光谱流式细胞分析仪 | 3.2 混匀功能：上样针主动搅拌或震荡混匀。 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 全光谱流式细胞分析仪 | 3.3 交叉污染率：≤0.1%。 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 全光谱流式细胞分析仪 | 3.4 上样速度：35μL/min-120μL/min。 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 全光谱流式细胞分析仪 | 3.5 自动化清洗模式：配有专门的清洗装置，可对上样针所有部位同步进行内外管清洗，支持自动上样针反冲、自动排气泡以及排除管路堵塞。 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 全光谱流式细胞分析仪 | #3.6 液流驱动方式：采用真空负压泵驱动液流方式。 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 全光谱流式细胞分析仪 | 4. 操作系统 4.1 光谱拆分技术：可以通过荧光染料光谱数据,实现多重标记荧光染料自动拆分,无需调节补偿，也可以手动修正光谱，优化拆分结果。 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 全光谱流式细胞分析仪 | 4.2 信号处理：可自动调节窗口的数字化信号处理，≥20-bit 6log对数检测范围，可根据任意参数或参数组合设置阈值。 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 全光谱流式细胞分析仪 | 4.3 软件免密开放安装，可无限拓展在任意使用者的电脑上。 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 全光谱流式细胞分析仪 | 4.4 数据分析：流式数据获取和分析软件，获取中实时解析数据，自带QC模式，原始格式和解析文件为FCS 3.1格式。 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 全光谱流式细胞分析仪 | 4.5 软件系统支持数据获取和分析，可同时进行数据采集和已有数据分析，互不干扰。 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 全光谱流式细胞分析仪 | 4.6数据分析工作站（提供强制节能证书）：处理器≥2.5 GHZ，专业≥12GB显卡，内存≥8X32GB，硬盘≥8TBX3（机械硬盘）+1TB（固态硬盘），显示器≥32英寸。 | 1 |  |  |  |  |

注：1、本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。

2、参数中国标、行标等标准或者规范如有最新版按最新版执行。

3、依据本项目的特点提供安装调试方案、重点难点及解决方案、培训方案、售后服务方案等评分标准中要求的评审内容。