采购内容及项目要求

一、项目概况

采购项目名称：X-ray空洞检测设备，本项目为1个包。本项目预算金额为人民币190.00万元（含外贸代理和汇率浮动费用），允许原装进口产品参与报价。

- 技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
|  | X-ray空洞检测设备 |  | 1台 |
| 1 | X射线空洞率检测设备 | 设备功能：用元器件、电路基板，功率器件封装结构件缺陷检测及空洞率分析。 | 1台 |
| 2 | X射线发生装置 | - 球管（射线管）种类：开管式； - 球管电压：20-160 KV； - 球管电流：0.001-1.0 mA； - 最大射线管功率：≥60 W； - 最大靶功率：≥15 W； - 自带X射线输出强度的控制技术； - 抽真空时间（正常工作的真空度）：≤5分钟； - #空间分辨率：≤1.5 µm。（提供测试报告） | 1套 |
| 3 | X射线接收装置 | - 采用非晶硅平板数字探测器或者COMS平板数字探测器； - 探测器倾斜角度：≤75°； - 探测器X射线感应区域：≥130 mm×130 mm； - 探测器像素尺寸：≥100 µm； - 探测器灰度等级：16位，65,000灰度等级； - #特征分辨率：≤0.35 µm。（提供测试报告） | 1套 |
| 4 | 运动控制系统 | - 载物台的尺寸≥500 mm×400 mm； - 可检测最大样品高度：300 mm； - 载物台最大样品承重重量≥5 Kg； - 运动系统可驱动的轴数：≥6轴； - 可实现6轴联动； - X射线透视检测有效区域≥ 310mm × 310mm； - 几何放大倍数：≥ 2000。 | 1套 |
| 5 | 图形分析软件 | - 图像输出屏：≥27英寸； - 软件具有图像分析、失效统计功能； - 被测点居中锁定功能，旋转时探测器，可保证观测点保持屏幕居中； - Mapping功能，可以鼠标或操作杆完成整个检测； - 可编程完成全自动检测并可保存及打印结果，可与其他计算机进行数据交换； - 图像具备黑白自动对比功能，边沿锐化及强化功能； - 图像具备黑白Gamma修正功能； - 注解功能，可在图片上圈定，文字注解，编辑并存储； - 功能参数记录功能，可记录日期，电压、功率、角度、灰度、倍率、影像程序等详尽参数，便于重复分析； - 气泡测量功能，可以准确测量锡球、芯片底部填充等内部气泡比例； - 有Wire Sweep 量测，2D 空焊分析，通孔插件灌锡测量等； - BGA检测功能，能够全自动检测BGA气泡百分比，通过人工判读，可以检测出短路、偏移、锡量过多、锡球变形、锡量过少、锡球缺失，明显空焊等； - 自动编程可输出报告，人工判别，在导航图上可以显示检测样品pass或fail； - 手动进行元器件失效分析，包括LGA、BGA、QFN、SOP等产品。 | 1套 |
| 6 | 系统安全及保护装置 | - X-ray 安全门锁，设备运行过程中，任何一处可开启之处被外力开启时，X-ray立即停止； - 外壳全封闭式铅屏蔽安全系统，X射线泄漏率：＜1µSv/h； - X射线探测器具备防撞功能； - 其他所有的门有保护开关，当打开门时机器停止运行。门关闭时要有防护装置，运动部件要有安全标示。 | 1套 |
| 7 | CT系统 | - 平面CT扫描功能； - 通过旋转平台，样品做360度平面旋转，从不同的倾斜角度获得图像，利用3维重构理论，将图像重构为3维立体图像； - 平面CT三维分析软件可用于2D或3D分析包括数字旋转物体，数字切割物体，数字断层切割等。 | 1套 |
| 8 | 随机附件 | 包含设备附件及零备件 - 射线管灯丝≥6个，标准靶1个； - 原厂技术文件1套； - 提供设备中文或英文设备操作手册2份。 | 1套 |

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 采购人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币（国产设备） CIP山东大学价（进口设备） |
| 2 | 交货时间 | 签订合同后3个月内（国产设备） 收到信用证3个月内（进口设备） |
| 3 | 付款方式 | 货到验收合格后支付（国产设备） 100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。（进口设备） |
| 4 | 安装验收 | A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。 B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。 |
| 5 | 培训 | A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。 |
| 6 | 质保 | A．质保期：国产设备3年，进口设备1年。 B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。 E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 F．仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)。 G. 投标人（供应商）承诺中标（成交）后5年内提供一次中标（成交）设备搬迁服务（该项费用包含在报价中）。 |