采购内容及项目要求

一、项目概况

采购项目名称：气液复合动静加载装置，本项目共分为1个包，预算金额为人民币300.00万元，不允许进口产品参与投标。本项目核心产品为气液复合油缸。

- 技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 招标人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 序号 | 配置名称 | 技术规格指标 | 数量 |
| 1 | 可冲击气液复合油缸 | （1）数量：规格A×8件，规格B×3件，规格C×4件； （2）缸体材质：42CrMo； ▲（3）气腔密封压力：≥10MPa； ▲（4）油腔密封压力：≥60MPa； （5）油腔及气腔内径：≥350mm； （6）装置（油缸）外径：≤475mm； （7）油腔行程：≥150mm（规格A、规格B），≥575mm（规格C）； （8）气腔行程：≥50mm； （9）出力活塞杆直径：≥180mm； （10）气腔储能高度：≥50mm（规格A、规格B），≥100mm（规格C）； （11）装置（油缸）总长度（活塞收回状态，不含冲击套管外露长度）：≤815mm（规格A），≤830mm（规格B），≤1305mm（规格C）； （12）冲击套管外露长度（活塞收回状态）：≥1300mm（规格A），≥1200mm（规格B），≥1725mm（规格C）； （13）力和气压传感器测量精度：≤±0.1% F.S； （14）位移传感器测量精度：≤0.01mm； （15）最大出力：≥5000 kN； （16）冲击杆直径：≤60mm； （17）冲击杆材质：42CrMo； ▲（18）冲击杆位置：从油缸正中穿过，密封； （19）冲击杆长度：≥2165mm（规格A），≥2080mm（规格B），≥3080mm（规格C）； （20）力、气压和位移传感器布置方式：外置式。 | 15件 |
| 2 | 气液复合油缸 | （1）数量：规格D×16件，规格E×6件，规格F×8件； （2）缸体材质：42CrMo； ▲（3）气腔密封压力：≥10MPa； ▲（4）油腔密封压力：≥60MPa； （5）油腔及气腔内径：≥350mm； （6）装置（油缸）外径：≤475mm； （7）油腔行程：≥150mm（规格D、规格E），≥575mm（规格F）； （8）气腔行程：≥50mm； （9）出力活塞杆直径：≥180mm； （10）气腔储能高度：≥50mm（规格D、规格E），≥100mm（规格F）； （11）装置（油缸）总长度（活塞收回状态）：≤755mm（规格D），≤830mm（规格E），≤1245mm（规格F）； （12）力和气压传感器测量精度：≤±0.1% F.S； （13）位移传感器测量精度：≤0.01mm； （14）最大出力：≥5000 kN； （15）力、气压和位移传感器布置方式：外置式。 | 30件 |
| 3 | 倾斜作用油缸 | （1）缸体材质：42CrMo； （2）油腔密封压力：≥60MPa； （3）装置（油缸）外径：≤245mm； （4）油腔行程：≥800mm； （5）出力活塞直径：≥150mm； （6）最大出力：≥1000 kN； （7）力传感器测量精度：≤±0.1% F.S； （8）位移传感器测量精度：≤±0.1% F.S。 | 8件 |

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

| 项目 序号 | 项目名称 | 招标人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后120日历天内 |
| 3 | 付款方式 | （1）合同签订后，采购人收到中标人开具的发票10个工作日内，支付合同总额的40%； （2）中标人按合同规定将货物运输至指定地点，并完成安装调试，经验收合格后支付剩余合同价款。 |
| 4 | 安装验收 | A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。 B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。 |
| 5 | 培训 | A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。 |
| 6 | 保修与维修 | A．质保期：3年。 B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。 E．投标人（供应商）必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。 |