采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目为山东大学校医院检验试剂、耗材采购，遴选2家供应商。

数量：1批，本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币46万元。

二、技术条款及商务条款响应要求

（一）技术要求

| 采购人要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 检测方法 | 技术参数 | 规格 | 测试人数 | 单位 | 年用量 |
| 1 | KX-21清洗液 | / | PH值范围：13.0±0.20 | 50ml | / | 瓶 | 10 |
| 2 | KX-21溶血素 | / | PH值范围：5.30±0.20 吸收峰波长：550±10nm 吸光度值：≤0.012 | 500ml | / | 盒 | 10 |
| 3 | sys稀释液 | / | PH值：7.80±0.20 电导率范围：13.3±0.50ms/cm 渗透压范围：231±10mOsm/kg | 20L | / | 箱 | 15 |
| 4 | 一次性血常规采血管（防凝） | / | 材料：容器宜用可清晰观察内容物的材料制造，以便于进行目力检验；再平均照度为300lx～750lx范围内且无放大条件下以目力检测，管子应由足够透明的材料制成，能够清晰观察内容物。以目力检测，采血管材料不应有杂质。公称液体容量：按附录A规定的方法实验时，加入或抽出水的体积加上添加剂体积应在公称容量的90%～110%之间。刻度标志和充装线：按附录A规定的方法对容器上或容器标签上标有公称充装线的采血管实验时，充装液体的体积应不超过或不低于充装容量的10%。结构：采血管应能经受4次取下和装上塞子，按附录A、附录B盒附录C实验时，采血管应无断裂、塌陷、裂缝或其他可见损坏。预计经受离心的采血管，按附录C规定的方法实验时，采血管纵轴方向应能经受3000gn的离心加速度，且无断裂、塌陷、裂缝或其他可见缺陷；无菌：采血管内腔应无菌，产品采用钴60辐射灭菌。推荐色标：紫色。 | 2ml*100支 | / | 盒 | 100 |
| 5 | 尿试纸H12-MA | / | 产品性能指标：葡萄糖（mmol/L）：检出限5.6，仪测范围Neg.～56；蛋白质(g/L)：检出限0.2，仪测范围Neg.～3.0；微白蛋白(g/L)：检出限0.15，仪测范围Neg.～0.15；酮体（mmol/L）：检出限0.5,仪测范围Neg.～7.8；血(caCELLS/μL)：检出限10,仪测范围Neg.～200；胆红素(μmol/L)：检出限17，仪测范围Neg.～103;亚硝酸盐(μmol/L)：检出限18，仪测范围Neg.～36；白细胞(caCELLS/μL)：检出限15,仪测范围Neg.～500；尿胆原(μmol/L)：检出限3.4，仪测范围3.4～135；抗坏血酸（mmol/L）：检出限0.6，仪测范围0～5.7；酸碱度：检出限无，仪测范围5.0～9.0；比重：检出限无，仪测范围1.005～1.030。分析特异性：当VC浓度≤2.8mmol/L时，对14mmol/L～56mmol/L的葡萄糖测试结果不会存在干扰；当VC浓度≤1.4mmol/L时，对≥36μmol/L的亚硝酸盐测试结果不会存在干扰。 | 100条 | / | 筒 | 90 |
| 6 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（抗体抑制法）（CK-MB) | 抗体抑制法 | 1、方法：抗体抑制法2、线性范围： 5-1000U/L3、精密度、准确度：批内≤6%，批间≤8%，准确度≤5%4、分析灵敏度:ΔA/min≥0.010空白吸光度:A≤0.6,ΔA/min≤0.050 | 150ml | / | 盒 | 10 |
| 7 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）(ALT) | 丙氨酸底物法 | 1、方法：丙氨酸底物法2、线性范围： 5-1000U/L3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：ΔA/min≥0.0105、空白吸光度：A≥0.8，ΔA/min≤0.050 | 300ml | / | 盒 | 45 |
| 8 | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）（CHO) | CHOD-PAP法 | 1、方法：CHOD-PAP法2、线性范围：0.2-12.9mmol/L 3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5分钟吸光度差值△A≥0.01 5、空白吸光度：A≤0.25 | 240ml | / | 盒 | 15 |
| 9 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）(LDL-C) | 直接法 | 1、方法：直接法2、线性范围：0.5-12.0mmol/L3、精密度、准确度：3、批内≤6%，批间≤8%，准确度≤10%4、分析灵敏：ΔA/min≥0.3 5、空白吸光度：A≤0.15 | 160ml | / | 盒 | 16 |
| 10 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）(HDL-C) | 直接法 | 1、方法：直接法2、线性范围：0.01-3.9 mmol/L3、精密度、准确度：批内≤6%，批间≤6%， 准确度≤5%4、分析灵敏度:5分钟吸光度差值△A≥0.01 5、空白吸光度:A< 0.15 | 160ml | / | 盒 | 20 |
| 11 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（GCANA底物法）（GGT） | GCANA底物法 | 1、方法：GCANA底物法2、线性范围：5-450U/L3、精密度、准确度：3、批内≤5%，批间≤8%，准确度≤5%4、分析灵敏度：ΔA/min≥0.010 5、空白吸光度：A≤1.0，ΔA/min≤0.050 | 150ml | / | 盒 | 30 |
| 12 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法）（AST) | 天门冬氨酸底物法 | 1、方法：天门冬氨酸底物法2、线性范围：5-800U/L3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：ΔA/min≥0.010 5、空白吸光度：A≥0.8，ΔA/min≤0.050 | 150ml | / | 盒 | 35 |
| 13 | 胱抑素C测定试剂（胶乳增强免疫比浊法）(Cys-c) | 胶乳增强免疫比浊法 | 1、方法：胶乳增强免疫比浊法2、线性范围：0.05-8.0mg/L3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5 分钟吸光度差值△A≥0.010 5、空白吸光度：A≤1.2 | 60ml | / | 盒 | 6 |
| 14 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）(CRE) | 肌氨酸氧化酶法 | 1、方法：肌氨酸氧化酶法2、线性范围： 0.01-100mg/dL3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5 分钟吸光度差值△A≥0.010 5、空白吸光度：A≤0.6 | 160ml | / | 盒 | 25 |
| 15 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）（CK) | 磷酸肌酸底物法 | 1、方法：磷酸肌酸底物法2、线性范围：5-1000U/L 3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：ΔA/min≥0.010 5、空白吸光度：A≤0.6，ΔA/min≤0.020 | 150ml | / | 盒 | 10 |
| 16 | 尿素测定试剂盒(酶偶联监测法)(UREA) | 酶偶联监测法 | 1、方法：酶偶联监测法2、线性范围：0.1-35.7 mmol/L3、精密度、准确度：3、批内≤5%，批间≤8%，准确度≤5% 4、分析灵敏度：△A/min≥0.010 5、空白吸光度：A≥0.80，△A/min≤0.050 | 300ml | / | 盒 | 12 |
| 17 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）（UA) | 尿酸酶法 | 1、方法：尿酸酶法2、线性范围：1-1190umol/L3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5 分钟吸光度差值ΔA≥0.010 5、空白吸光度：A≤0.1 | 300ml | / | 盒 | 15 |
| 18 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（液相色谱离子交换层析法） | 液相色谱离子交换层析法 | 1、方法：液相色谱离子交换层析法2、线性范围：3-14%3、精密度、准确度：批内≤10%，批间≤10%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5 分钟吸光度差值△A≥0.010 5、空白吸光度：A≤1.2 | 200测试/盒 | / | 盒 | 12 |
| 19 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）（HbA1C） | 胶乳增强免疫透射比浊法 | / | 40ml | / | 盒 | 9 |
| 20 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）（GLU） | 葡萄糖氧化酶法 | 1、方法：葡萄糖氧化酶法2、线性范围：0.2-30mmol/L 3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5 分钟吸光度差值ΔA≥0.010 5、空白吸光度： A≤0.2 | 150ml | / | 盒 | 25 |
| 21 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸氧化法）(TB) | 钒酸氧化法 | 1、方法：钒酸氧化法2、线性范围：0.15-1200μmol/L3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5 分钟吸光度差值ΔA≥0.010 5、空白吸光度：A≤0.1 | 300ml | / | 盒 | 20 |
| 22 | 甘油三酯测定试剂盒（酶法）(TG) | 酶法 | 1、方法：酶法2、线性范围：0.2-10.0mmol/L 3、精密度、准确度：批内≤5%，批间≤8%， 准确度≤5%4、分析灵敏度：5分钟吸光度差值△A≥0.01 5、空白吸光度：A≤0.4 | 240ml | / | 盒 | 15 |
| 23 | 生化真空采血促凝管（肝素钠采血管） | / | 材料：容器宜用可清晰观察内容物的材料制造，以便于进行目力检验；再平均照度为300lx～750lx范围内且无放大条件下以目力检测，管子应由足够透明的材料制成，能够清晰观察内容物。以目力检测，采血管材料不应有杂质。公称液体容量：按附录A规定的方法实验时，加入或抽出水的体积加上添加剂体积应在公称容量的90%～110%之间。刻度标志和充装线：按附录A规定的方法对容器上或容器标签上标有公称充装线的采血管实验时，充装液体的体积应不超过或不低于充装容量的10%。结构：采血管应能经受4次取下和装上塞子，按附录A、附录B盒附录C实验时，采血管应无断裂、塌陷、裂缝或其他可见损坏。预计经受离心的采血管，按附录C规定的方法实验时，采血管纵轴方向应能经受3000gn的离心加速度，且无断裂、塌陷、裂缝或其他可见缺陷；无菌：采血管内腔应无菌，产品采用钴60辐射灭菌。添加剂浓度范围：12IU～30IU,推荐色标：绿色，添加剂字母代码:NH. | 5ml*100 | / | 盒 | 210 |
| 24 | 乙肝五项检测卡 | / | 【产品性能指标】阴性参考品符合率:用阴性国家参考品或经其标化的阴性企业参考品检测，阴性参考品符合率应为 100%。最低检出量:HBsAg项目10分钟能检测出2.0ng/ml的HBsAg，30分钟时能检测出1.0ng/ml 的 HBsAg；HBsAb试剂能检出30mIU/ml的HBsAb；HBeAg 项目的最低检出量为稀释度（1#≥1：32、2#≥1：64、3#≥1：16），HBeAb 项目的最低检出量为稀释度（1#≥1：16、2#≥1：32、3#≥1：32）；HBcAb 项目的最低检出量为稀释度（1#≥1：64、2#≥1：64、3#≥1：128）。阳性参考品符合率:用阳性国家参考品或经其标化的阳性企业参考测定，阳性参考品符合率应为 100%。均一性:用均一性国家参考或经其标化的的 HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb 某一浓度的阳性企业参考品检测定（n=10），反应结果应均为阳性，且显色度均一。 | 25T | / | 盒 | 80 |
| 25 | 血细胞分析用稀释液SL-SYS | / | / | 20L | / | 箱 | 5 |
| 26 | 血细胞分析用溶血剂SL-4DL | / | / | 5L | / | 箱 | 4 |
| 27 | 血细胞分析用溶血剂SL-SLS | / | / | 500ml*3 | / | 盒 | 3 |
| 28 | 血细胞分析用染色液SL-4DS | / | / | 42ml*3 | / | 盒 | 3 |
| 29 | 清洗液 | / | / | 50ml | / | 瓶 | 11 |
| 30 | SLS-211A 血细胞分析用溶血剂 | / | / | 500ml | / | 瓶 | 13 |
| 31 | DCL-310A血细胞分析用稀释液 | / | / | 10L | / | 桶 | 30 |
| 32 | WDF-220A 血细胞分析用溶血剂 | / | / | 2L | / | 瓶 | 13 |
| 33 | WDF-810A 血细胞分析用染色液 | / | / | 22mL | / | 瓶 | 12 |
| 34 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 直接法 | / | R1 : 4×27mL R2 : 4×9mL | 4×240 | 盒 | 3 |
| 35 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 直接法 | / | R1 : 4×27mL R2 : 4×9mL | 4×240 | 盒 | 3 |
| 36 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 肌氨酸氧化酶法 | / | R1: 4x45mL R2: 4x15mL | 4x450 | 盒 | 2 |
| 37 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 尿素酶-谷氨酸脱氢酶法 | / | R1: 4×25mL R2: 4×25mL | 4×610 | 盒 | 2 |
| 38 | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | 酶法 | / | R1 : 4×22.5mL | 4×1190 | 盒 | 2 |
| 39 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 己糖激酶法 | / | R1 : 4×25mL R2 : 4×12.5mL | 4×810 | 盒 | 2 |
| 注：序号29-33，厂家须为：希森美康XN-550血细胞分析仪 原厂试剂 序号34-39，厂家须为：贝克曼AU5800生化分析仪 原厂试剂 |  |  |  |  |  |  |  |