采购内容及项目要求

一、项目概况

采购项目名称：高地温环境岩体-地下水系统灾变模拟试验系统，本项目共分为1个包，预算金额为人民币140.00万元，不允许进口产品参与投标。本项目核心产品为高地温环境岩体-地下水系统灾变模拟试验系统。

- 技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 招标人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 序号 | 配置名称 | 技术规格指标 | 数量 |
| 1 | 加载主机框架 | ▲（1）主机框架承载力：三向承载力≥2880kN-3072kN-2880kN； ▲（2）主机框架试验净空间：三向内部参考尺度2530mm-2450mm-2400mm； （3）主机加载前门：具有自动开、闭功能，具有互锁安全措施； ▲（4）主机反力前梁预留马蹄形隧道开挖接口，主机反力后梁预留盾构隧道开挖接口； （5）框架预留后期传感器的接线位置。 | 1 |
| 2 | 高温高压密封试验仓 | （1）箱体承载≥1MPa； （2）传力杆与加载板应力传递能力≥1.2MPa；箱体耐温≥120℃，箱体底部预留进出水管道； （3）箱体五面（不包含底面）加载空间参考尺寸均为100mm；箱体内部需喷涂保温材料；前面预留结构化异形隧道模块口，后面预留盾构隧道口，盾构开挖口与箱体密封； （4）模型顶端需要预留通道，供盾构穿断层试验时施加水压，在执行端无渗漏情况下具备密封能力≥1MPa； （5）箱体进出由油缸驱动，并预留后期传感器接线位置。 | 1 |
| 3 | 应力加载系统 | （1）加载方式：每个加载面≥四组油缸协同加载； （2）加载形式：三维五面加载，底面被动承载； ▲（3）加载能力：三维加载能力≥2880kN-3072kN-2880kN，加载头使用温度≥80℃； （4）测量范围：2-100%；加载精度：≤满量程±1%；控制界面分辨精度：≤满量程±0.5%； （5）单次保压时长：≥720h； （6）加载端行程：≥150mm； （7）应力控制、位移控制等多种加载模式，各加载面可独立、协同控制；加载系统由计算机控制。 | 1 |
| 4 | 液压系统 | ▲（1）提供5路伺服加载油路，4路开关量油路，油缸加载速度≥20mm/min； （2）配备油温指示器，5μm高压过滤器，压力表，单向阀，冷却器（可实现工作温度≤45℃）；具有差压报警、回油报警、吸油报警、热保护和低液面保护功能； （3）液压站可远程计算机控制，可在操作面板中控制油泵电机开/关、并能够在软件中增加油温、油位、油压报警； （4）为试验舱进出、升降预留油口，油压≥16MPa。 | 1 |
| 5 | 控制系统 | （1）集成化设计：预留开放界面，加卸载可通过电脑自动化控制；控制软件界面美观、设计合理，具有手动操作、自动操作功能； （2）动力柜具有电压电流表、断路器开关，内部线路要层次清晰，标注线号； ▲（3）操控系统开放通讯协议，具有完善的操控界面。 | 1 |

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

| 项目 序号 | 项目名称 | 招标人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币（国产设备） |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后60天内（国产设备） |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后15日内预付合同价款的30%，货到验收合格后付合同价款的70% |
| 4 | 安装验收 | A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学指定地点进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人（成交）货款的依据。 B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。 |
| 5 | 培训 | A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。 |
| 6 | 质保 | A．质保期：5年。（国产设备） B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在15天内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。 D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。 E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 F．仪器中的软件享受终身升级（该费用包含在投标报价中）。 |