
采购内容及项目要求
一、项目概况
采购项目名称：自动定量加料系统和晶体轮廓及缺陷在线监测系统设计、装配，本项目共分为1个包，预算金额为人民币90.00万元。
二、服务要求
山东大学采购服务条款响应一览表
	招标人要求

	序号
	名称
	服务指标
	数量

	1
	服务内容
	1、对自动定量加料系统和晶体轮廓及缺陷在线监测系统进行设计、装配。 

2、完成自动定量加料系统和晶体轮廓及缺陷在线监测系统方案设计、系统集成和安装调试、运行维护工作。包含自动定量加料系统、晶体轮廓及缺陷在线监测系统。
	1

	2
	主要功能
	1、自动填料模块可实现KDP粉体的自动精确添加。
2、晶体轮廓及缺陷在线监测系统可实现晶体生长质量在线监测，可根据光学图像计算晶体生长速率。
	1

	3
	自动定量加料系统
	1、输送粉料质量：200-300g/天，≤20g/次，送料频率可调
2、单日输送质量累积误差≤10g/天；可记录并发送加料次数
3、加料电机：最大转速≥600rpm，额定力矩≥0.3N·m
	1

	4
	晶体扫描系统
	1、轮廓扫描范围：≥700mm×450mm

2、位移分辨率≤10μm

3、重复定位精度≤50μm
4、扫描电机：最大转速≥2000rpm，额定力矩≥1 N·m
	1

	5
	晶体轮廓在线监测系统
	1、功能描述：监测晶体轮廓尺寸

2、成像分辨率：≤0.1mm
3、帧频：≥10FPS
	1

	6
	晶体缺陷在线监测系统
	1、功能描述：监测晶体生长缺陷

2、成像分辨率：≤80μm

3、帧频：≥10FPS
	1


三、商务要求
山东大学采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币

	2
	服务期
	合同签订后4个月。

	3
	付款方式
	服务完成后且验收合格10日内支付合同价款的100%。

	4
	安装验收
	A. 研发服务项目验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。

B. 投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
C. 投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书服务指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人承诺中标后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	质保期
	A．质保期：3年。
B．投标人承诺中标后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），如发现问题应负责解决。

C．投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在短期内解决或提出明确解决方案。

D．投标人承诺中标后定期回访用户。

E．投标人必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。
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