
[bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc39658714][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc39658758][bookmark: _Toc209101775]采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc39658715][bookmark: _Toc39658759][bookmark: _Toc5248][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc209101776]一、项目概况
[bookmark: _Toc22683]采购项目名称：生物3D打印机，本项目共分为1个包，预算金额为人民币120.00万元，不允许进口产品参与投标。本项目核心产品为生物3D打印机。
2、 [bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc209101777]技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	招标人要求

	配置
序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	设备整体要求
	1.1多材料、多功能生物3D打印平台，支持活细胞打印
	1

	
	
	1.2具备无菌打印、多材料多喷头协同打印、多温区独立温控等功能
	1

	
	
	1.3具备挤出式打印方式，含气动挤出
	1

	
	
	1.4成型空间：XYZ≥130×100×80mm
	1

	
	
	1.5 净化系统：成型室配H13/H14级高效过滤器（对≥0.3μm颗粒过滤效率≥99.97%），可达百级洁净；带UV紫外消毒（≥20～30W）及非热源照明
	1

	2
	打印系统
	2.1支持气动挤出、电动/机械螺杆挤出、静电直写、光固化打印等多种打印方式，可多打印模式自由切换。
	1

	
	
	2.2 运动精度：XYZ单轴最小步长≤10μm，重复定位精度±0.01mm，运动精度≤0.005mm，单轴分辨率≤0.005mm
	1

	
	
	2.3 最大打印速度≥100mm/s
	1

	
	
	2.4 可打印材料：适用材料黏度1～20000mPa.s，支持细胞系与细胞株、天然生物材料（明胶、透明质酸、壳聚糖、海藻酸钠、丝素蛋白、纤维蛋白原、琼脂、胶原等）、合成高分子材料（聚乳酸、聚己内酯、乳酸-羟基乙酸共聚物等）、自制材料等
	1

	
	
	2.5支持多材料切换打印和多材料同步打印，支持多材料切片
	1

	
	
	▲2.6 喷头数量≥5个独立喷头交替协同成型，支持自动切换或多喷头协同打印
	1

	
	
	2.7挤出精度：挤出丝径≤20μm
	1

	
	
	2.8具备喷头针尖非接触式自动校准系统，可精确控制挤出头X/Y位置和Z轴高度，支持自动对高、自动清洁功能。
	1

	3
	喷头系统
	3.1低温成型喷头，温控范围：-5℃～80℃。适配水凝胶、细胞悬液等热敏性材料打印
	1

	
	
	▲3.2 高温成型喷头，温控范围：室温～260℃，适配高分子、无机材料等高温材料打印
	1

	
	
	3.3活细胞喷头：气动挤出，温控范围：-5℃～60℃，喷头料筒满载容量≥5ml，喷头为两段独立分布式控温，使成型材料在料筒及针头均可实现精确温控
	1

	
	
	3.4同轴光固化温控喷头，喷头为两段独立分布式控温，使打印材料在料筒及针头均可实现独立精确温控，光源波长365nm/405nm 可选，挤出后按层固化或挤出后沿轨迹固化，可同轴出光，实时固化成型，可选光斑直径，可调节照射时间，照射距离，光功率及固化面积
	1

	
	
	▲3.5 同轴双组份打印喷头，温控范围：-4℃～60℃，可实现双组份材料同步打印，适配组织工程支架等复杂结构打印
	1

	4
	温控系统
	▲4.1 多区段独立温度控制系统：喷头、成型平台、成型室均可实现制冷/加热独立温度控制、梯度分布，可实现材料和细胞处理温度的程序性降温或复温控制
	1

	
	
	4.2 喷头控温精度：±1℃
	1

	
	
	4.3 成型平台控温精度：±1℃
	1

	5
	成型平台系统
	▲5.1 标准成型平台，温控范围：-5℃～60℃，具备精准温度控制功能，适配常规生物材料打印
	1

	
	
	5.2 低温冷冻打印平台，最低温控≤-10℃，可实现低温冷冻成型打印
	1

	
	
	5.3 高温成型平台，最高温控≥100℃，适配高温材料打印
	1

	
	
	5.4 旋转轴成型平台，可实现管状、曲面等复杂结构打印
	1

	
	
	5.5 静电高压直写平台/静电纺丝成型喷头：可实现静电纺丝、近场直写等超细纤维结构打印
	1

	6
	软件与控制系统
	6.1 模型支持：支持STL、Gcode等格式文件
	1

	
	
	6.2 支持线性填充/非线性填充（周期变化曲线）/表层轮廓螺旋填充/放射线-轮廓偏置线填充等多种填充模型成型
	1

	
	
	6.3 打印控制：可通过控制软件设置挤出喷头温度、成型平台温度、控制气压、速度、层高及间距等参数实现全自动控制，支持在线或断点续打功能
	1

	
	
	6.4 开源兼容：支持外部编程Gcode代码直接控制设备，实现复杂路径成型，支持IGT绘图，软件可直接绘制特殊路径成型
	1

	
	
	6.5 模型库：支持多模型多材料组合规划/非同层多模型组合规划成型
	1

	7
	配套配置与耗材
	7.1 细胞监测与灌流培养系统：可配套智能细胞实时监测系统、全自动3D灌流培养系统
	1

	
	
	7.2 配置专用空气压缩机，输出气压稳定，适配气动喷头的打印需求，具备气压调节、过滤、干燥功能
	1

	
	
	7.3配套数据采集处理终端1套（预装专业软件）
	1

	
	
	7.4 配置全套打印喷头套装、料筒及针头、专配工具包等资料
	1
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[bookmark: _Toc26962][bookmark: _Toc39658718][bookmark: _Toc19838][bookmark: _Toc39658762]山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目
序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）

	2
	交货时间
	合同签订后2个月内（国产设备）

	3
	付款方式
	合同签订且收到中标人开具的见索即付银行保函（合同额80%、有效期6个月）后付款80%：项目验收合格后付款20%

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标货款的依据。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]B．对安装有特殊要求的设备，投标人承诺中标后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人承诺中标后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。
C. 质保期内提供不限次数现场及线上培训服务，质保期外每年提供至少1次培训服务（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	保修与维修
	A．质保期：3年。
B．投标人承诺中标后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．投标人承诺中标后定期回访用户。
E．投标人必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。
G.投标人承诺中标后5年内提供一次中标设备全流程搬迁服务，包含设备拆卸、防护包装、专业化运输、安装调试、搬迁前后的性能参数检测等，并保证搬迁后设备性能符合要求。（该项费用包含在投标报价中）。


[bookmark: _GoBack]
