[bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc39658714][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc39658758][bookmark: _Toc152076182]采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc39658715][bookmark: _Toc39658759][bookmark: _Toc5248][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc152076183]一、项目概况
[bookmark: _Toc22683][bookmark: _GoBack]采购项目名称：超声波相控阵检测仪购置，本项目为1个包。本项目预算金额为人民币137.70万元（含外贸代理和汇率浮动费用），允许原装进口产品参与投标。本项目核心产品为：超声波相控阵检测仪。
2、 [bookmark: _Toc25106][bookmark: _Toc152076184]技术条款及商务条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	招标人要求

	配置
序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	超声波相控阵检测仪
	1.相控阵性能指标参数
（1）脉冲种类：双极脉冲方波（最大激发电压≥250V）
▲（2）初始转换：≤10ns(10-90%上升/90-10%下降)
▲（3）脉冲幅度：在阻抗50Ω的情况下，激发电压平稳可调50V-300V
（4）半波脉冲持续时间：50～600ns，调节步长10ns
（5）激发和接收孔径：1～64阵元
▲（6）激发和接收相位：0～100ns，调节步长10ns
（7）脉冲重复频率：10～5000Hz，调节步长1Hz
（8）接收孔径信号：并行激发或分时激发时可动态叠加 
（9）增益：0～100dB，0.5dB调节步进
（10）降噪：80 dB / 25 MHz 时峰峰值≤90μV 
（11）带宽：0.2～25MHz
（12）A/D转换：100MHz，12bit
（13）A扫描显示模式：射频、全波、正半波、负半波、频谱 
（14）闸门调整数量：支持≥2个独立闸门
（15）闸门起点与宽度：支持A扫描显示延迟、范围可调，调节步长0.1mm
（16）闸门高度：可设置屏幕高度的5～95%，调节步长1%
（17）聚焦法则数量：≥8000 
（18）数据存储方式：100% 数据采集并储存
2.相控阵3D成像检测系统：
（1）相控阵探头接口，PA通道模式：1组64:64或 2组32:32。
（2）UT和TOFD的附加通道数：≥4对。
（3）扫描与成像功能：至少支持B扫描、扇扫描、串列式B扫描，支持3D动态立体成像。
（4）检测软件功能：内置专用仿真工艺检测模块，非外部CAD导入即可支持各种类型焊接接头和几何结构件的工艺编辑与声束叠加仿真成像检测功能。
（5）支持基于底波幅值的耦合监控功能、扫查速度监控功能、DAC/TCG曲线与ACG角度增益补偿曲线可独立调节组合生效功能、视频跟踪与同步回放功能，有效数据百分比自动统计功能，所有功能均支持与检测数据同步记录。
（6）系统操作方式：支持主机触摸屏操作、主机自带一体化软键盘/鼠标操作、网线连接PC端操作、网络联机远程PC端无线操作。
3、配件
（1）电池及充电器1套。
（2）移动式仪器箱1个。
（3）操作手册1套。
（4）含配套工作站，正版操作系统。
（5）数据后处理分析软件1套。
（6）视频编码器1套。
（7）数据后处理分析与检测报告生成软件1套，可实时快速生成检测报告并一键生成缺陷评估列表。
（8）支持复合材料的R角专用检测软件1套，配置专用楔形检测探头，检测复合材料、金属等结构的R角区域。
	1套
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[bookmark: _Toc26962][bookmark: _Toc39658718][bookmark: _Toc19838][bookmark: _Toc39658762]山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目
序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）
CIP山东大学价（进口设备）

	2
	交货时间
	合同签订后3个月内（国产设备）
收到信用证3个月内（进口设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）
100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。（进口设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学大型仪器设备验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，投标人承诺中标后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人承诺中标后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	保修与维修
	A．质保期：国产设备3年，进口设备1年。
B．投标人承诺中标后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。
D．投标人承诺中标后定期回访用户。
E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。


[bookmark: _Toc23053][bookmark: _Toc152076185]
