
采购内容及项目要求
一、项目概况
采购项目名称：ICP刻蚀系统维修，本项目共分为1个包，预算金额为人民币37.50万元。
二、服务要求
山东大学采购服务条款响应一览表
	招标人要求

	序号
	名称
	服务指标
	数量

	1
	服务内容
	1、对采购人现有ICP刻蚀系统（牛津仪器PlasmaPro 100 Cobra，使用软件版本为PC4500）进行维修和保养，对已损坏的抽真空泵进行更换，新更换的抽真空泵须与采购人现有等离子增强化学气相沉积系统（Sentech SI 500D）、反应离子刻蚀系统（Sentech SI591）通用。
▲2、新更换的抽真空泵与ICP刻蚀系统（牛津仪器PlasmaPro 100 Cobra，使用软件版本为PC4500）、等离子增强化学气相沉积系统（Sentech SI 500D）、反应离子刻蚀系统（Sentech SI591）软件能够分别正常进行通讯。
3、新更换的抽真空泵搭载 Modbus 通讯协议，支持 RS485、RS232 两种通讯接口。
4、ICP刻蚀系统使用气体CH4、H2、BCl3、O2、SF6、CHF3、Ar；等离子增强化学气相沉积系统使用气体NH3、SiH4、O2、Ar、SF6；反应离子刻蚀系统使用气体CH4、H2、BCl3、O2、SF6、CHF3、Ar。
	1

	2
	真空性能指标
	1、峰值抽速≥95m³/h。

2、无氮气吹扫极限真空≤5Pa。
3、氮气吹扫极限真空≤30Pa@25L/min。

4、适配腔体容积≥1m³。
5、最大排气背压 0.12MPa，连续进气流量≥80L/min。
▲6、真空腔体、气体流通路径全程无真空油、无油膜密封，不会产生油蒸汽返流污染工艺腔。
	1

	3
	冷却、气路与法兰规格
	所提供的配件须与以下指标匹配：
1、水冷散热，冷却水流量 120～180L/h。
2、氮气吹扫流量10～30L/min。
3、进气 DN50 ISO-KF、排气 DN40 ISO-KF 标准法兰。
	1

	4
	供货配套物料
	1、配件须为全新未使用过的设备，配套水冷接头、密封件、专用润滑油。
2、维修备件 5 套（轴承、密封包、油封等）；ICP刻蚀系统配套安全继电器 3 套；ICP刻蚀系统配套电路板 1 块。
3、硅电阻压力变送器 1 套：压力测量范围0.1Pa ～ 1.0×10⁵ Pa，DC 24V或12V或电池供电，可显示压力值，设备搭载 Modbus 通讯协议，支持 RS485、RS232 两种通讯接口。
4、恒温电容薄膜真空计 1 套：测量量程 0.05～0.5 Torr，适配 100 mTorr 工况；采用 45℃恒温控温设计，测量精度≤ 0.15% 读数，分辨率≤0.003% FS，零点温漂≤0.005% FS/℃，最大耐受绝对压力≥130kPa，常规响应时间≤150ms，压力控制模式下响应时间≤30ms。具备 0～10V、4～20mA 标准模拟输出，配置两组压力控制点，支持 RS232、EtherCAT、DeviceNet、Profibus DP 通讯协议。
	1


三、商务要求
山东大学采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	招标人要求

	1
	成交价
	人民币

	2
	服务期
	合同签订后5个月内完成并验收合格，更换部件自验收合格之日起质保期1年。

	3
	付款方式
	验收合格后一次性支付合同价款。

	4
	安装验收
	A．验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。

B．对安装有特殊要求的设备，投标人承诺中标后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

C．投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。

D．投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书服务指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人承诺中标后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询（该项费用包含在投标报价中）。

	6
	质保期
	A．更换部件自验收合格之日起质保期1年。
B．投标人承诺中标后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该项费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。

C．投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。

D．投标人承诺中标后定期回访用户。

E．投标人必须列明质保期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。

F．仪器中的软件享受终身升级（该项费用包含在投标报价中）。


PAGE  
4

